<부적합 보고서 (Non-Conformity Report)>

| 문서 번호 | QP-71-01 | 발행 일자 | 2026.10.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 피심사 부서 / 공정 | 생산부 및 연구소 / 위험관리 프로세스 | 심사원 | 김건우 |
| 심사 구분 | [ ] 최초인증 [ ] 사후심사 [ ] 갱신심사 [ V ] 내부감사 | 수검 책임자 | 마창빈 |
| 부적합 등급 | [ ] 중부적합 (Major) [ V ] 경부적합 (Minor) [ ] 권고/개선 (OFI) | 회신 기한 | 2026.11.27 |

1. 부적합 내용 (심사원 작성)

| 적용 기준 (조항, Article) | • ISO 13485:2016 요구사항 조항: 제 4.2.5조 (기록의 관리) • 사내 규정/절차서: 위험관리 절차서 (QP-71-01 Rev.0) 제 5.10항 (위험관리 파일 관리) 및 제 7장 (기록 관리 방법) |
| --- | --- |
| 객관적 증거 (Objective Evidence) | 2026년 10월 26일 내부감사 진행 중, '뇌혈전 제거술용 마이크로카테터'의 위험관리 파일 내 보관 중인 공정 FMEA 워크시트(양식 번호: QP-71-01-F03) 1건에서 기재 후 남은 하단 비고 공란 2개소에 사선 처리 및 서명·일자 기재가 누락되어 있었으며, 발생가능성(P) 등급 수기 정정란 1개소에 한 줄 긋기 및 서명만 있고 정정 일자가 누락된 상태로 검토 중인 초안 기록물에서 사실이 확인됨. |
| 부적합 진술 (Statement of Nonconformity) | 위험관리 절차서(QP-71-01)의 기록 관리 기준에 따르면 종이 원본 기록의 공란에는 사선을 긋고 서명과 일자를 적어야 하며, 기록을 정정할 때는 원래 내용이 보이도록 한 줄을 긋고 정정 내용, 서명, 날짜를 적어야 하나 이를 준수하지 않음. |

2. 원인 분석 및 대책 수립 (피심사 조직 작성)

### 2.1 단기 조치 (임시 조치 / 수정 - Correction & Containment):

### • 해당 기록 보완: 지적된 공정 FMEA 워크시트(QP-71-01-F03)의 미기재 공란 2개소에 사선 긋기 및 서명·일자 기재를 완료하고, 수기 정정란에 누락된 정정 일자(2026.10.26)를 추가 기재함.

### 2.2 근본 원인 분석 (Root Cause Analysis - 5-Why / 특성요인도)

1. FMEA 작성자가 위해요인 분석 및 위험통제 조치 등 기술적 내용 검토에 집중하여, 최종 서명·승인 직전 공란 마감 및 정정 일자 기재 요건 확인을 간과함.
2. 위험관리 파일 종이 원본 작성 및 최종 승인 전 세부 기록 요건(공란 사선 처리, 정정 서명 및 일자 기재)을 점검할 수 있는 사전 확인 절차가 부재함.

### 2.3 시정조치 및 시정조치계획 (Corrective. Corrective Action Plan - 재발 방지책)

| 조치 항목 | 세부 내용 | 담당자 | 완료 예정일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시정조치 (수정/개선/ 보완 활동) | 지적된 공정 FMEA 워크시트(QP-71-01-F03) 기록 적합 수정 및 보관 중인 위험관리 파일 원본 전수 점검 완료 | 생산담당자 | 2026. 10. 28 |
| 시정조치계획 (근본원인 제거활동 및 효과성 평가 계획) | 1) 위험관리 절차서(QP-71-01) 제 5.10항 및 제 7장의 기록 관리 기준(공란 사선 처리, 정정 서명 및 일자 기재)에 대한 부서 내 재교육 실시 2) 위험관리 파일 최종 검토 및 승인 전 '기록 관리 요건(공란/정정 서명 및 일자)' 점검 항목을 사전 검토 체계에 반영하여 운영 | 연구소장 / 품질책임자 | 2026. 11. 10 |

작성자: 생산품질팀장 (서명)          승인자: 품질보증부서장 (서명)

3. 시정조치 유효성 검증 및 종결 (심사원/품질보증부서 작성)

| 검증 항목 | 검증 내용 및 객관적 근거 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 조치 검증 | 지적된 공정 FMEA 워크시트(QP-71-01-F03) 원본 확인 결과, 공란 사선 처리 및 정정 서명·일자 기재가 절차서 제 5.10항 및 제 7장 기준에 따라 적합하게 보완 완료되었음을 확인함 | [ V ] 적합 [ ] 부적합 |
| 원인 분석 적합성 | 단순 작업자 부주의를 넘어 승인 전 점검 체계 부재 등 절차적 근본 원인이 도출되었음을 확인함 | [ V ] 적합 [ ] 부적합 |
| 재발 방지 유효성 | 생산부 및 연구소 대상 기록 관리 재교육 훈련 일지 및 기록 점검 체계 반영 여부 확인 완료 | [ ] 적합 [ ] 부적합 |

최종 결론: [ ] 종결 승인 (Closed)     [ ] 보완 요구 (Re-opened)

심사원 확인:       김건우       (인 / 서명)      종결 일자: 202X. 00. 00