## 설정
항목 | 값
사이트 제목 | 의료기기 QMS 절차서 교육 (임시)
사용 안내
· 이 파일은 웹앱의 데이터입니다. 시트 이름과 1행(제목 행)은 바꾸지 마세요.
· 분야 순서: 자료 시트에 처음 나오는 순서대로 웹앱 상단 탭이 만들어집니다.
· 파일 경로: index.html이 있는 위치 기준이며, 폴더 구분은 / 를 사용합니다.
· 보기파일(PDF)을 입력하면 웹에서 미리보기, 원본파일은 다운로드로 제공됩니다.
· 시험문제 정답: 객관식은 정답 보기 번호(1~4), 주관식은 모범답안을 입력합니다.
· 빈 행이나 분야가 비어 있는 행은 무시됩니다.

## 자료
분야 | 구분 | 제목 | 보기파일(PDF) | 원본파일
위험 관리 | 절차서 | 위험관리 절차서 (QP-71-01) | 001. 위험 관리/001. 절차서/QP-71-01_위험관리_절차서.pdf | 001. 위험 관리/001. 절차서/QP-71-01_위험관리_절차서.docx
위험 관리 | 양식 | 위험관리 계획서 (QP-71-01-F01) | 001. 위험 관리/002. 관련 양식/001. 위험관리 계획서/위험관리계획서_QP-71-01-F01.pdf | 001. 위험 관리/002. 관련 양식/001. 위험관리 계획서/위험관리계획서_QP-71-01-F01.pdf
위험 관리 | 양식 | 위험관리 보고서 (QP-71-01-F02) | 001. 위험 관리/002. 관련 양식/002. 위험관리 보고서/QP-71-01-F02_위험관리_보고서.pdf | 001. 위험 관리/002. 관련 양식/002. 위험관리 보고서/QP-71-01-F02_위험관리_보고서.docx
위험 관리 | 양식 | 제조공정 FMEA (QP-71-F03) | 001. 위험 관리/002. 관련 양식/003. 위험관리 제조공정 FMEA/QP-71-F03_제조공정_FMEA.pdf | 001. 위험 관리/002. 관련 양식/003. 위험관리 제조공정 FMEA/QP-71-F03_제조공정_FMEA_수정본.docx
위험 관리 | 부적합 사례 | 부적합 보고서(NCR) 회신 | 001. 위험 관리/004. 부적합/QP-71-01_부적합보고서_NCR_회신.pdf | 001. 위험 관리/004. 부적합/QP-71-01_부적합보고서_NCR_회신.docx
공급업체 관리 | 절차서 | 공급업체 관리 절차서 (QP-74-01) | 002. 공급업체 관리/001. 절차서/QP-74-01_공급업체_관리_절차서.pdf | 002. 공급업체 관리/001. 절차서/QP-74-01_공급업체_관리_절차서.docx
공급업체 관리 | 양식 | 공급업체 등록 및 평가서 (QP-74-01-F01) | 002. 공급업체 관리/002. 관련 양식/001. 공급업체 등록 및 평가서/QP-74-01-F01_공급업체_등록_및_평가서__1_.pdf | 002. 공급업체 관리/002. 관련 양식/001. 공급업체 등록 및 평가서/QP-74-01-F01_공급업체_등록_및_평가서 (1).docx
공급업체 관리 | 양식 | 승인 공급업체 관리 대장 (QP-74-01-F02) | 002. 공급업체 관리/002. 관련 양식/002. 승인 공급 업체 관리대장/QP-74-01-F02_승인_공급업체_관리_대장.pdf | 002. 공급업체 관리/002. 관련 양식/002. 승인 공급 업체 관리대장/QP-74-01-F02_승인_공급업체_관리_대장.docx
공급업체 관리 | 비디오 | 공급업체 관리 절차서 발표 (QP-74-01) |  | 002. 공급업체 관리/005. 발표 영상/001. 절차서/QP-74-01 공급업체 관리 절차서 발표.mp4
멸균 공정 밸리데이션 | 절차서 | EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 (QP-757-01) | 003. 멸균 공정 밸리데이션/001. 절차서 양식/EO_멸균_공정_밸리데이션_절차서.pdf | 003. 멸균 공정 밸리데이션/001. 절차서 양식/EO_멸균_공정_밸리데이션_절차서.docx
멸균 공정 밸리데이션 | 양식 | 완제품 검사성적서 (QP-757-01-F01) | 003. 멸균 공정 밸리데이션/002. 관련 양식/001. 완제품 검사성적서/완제품 검사성적서.pdf | 003. 멸균 공정 밸리데이션/002. 관련 양식/001. 완제품 검사성적서/완제품 검사성적서.pdf
멸균 공정 밸리데이션 | 양식 | 공정검사지침서 (QP-757-01-F02) | 003. 멸균 공정 밸리데이션/002. 관련 양식/002. 공정검사지침서/공정검사지침서.pdf | 003. 멸균 공정 밸리데이션/002. 관련 양식/002. 공정검사지침서/공정검사지침서.docx
멸균 공정 밸리데이션 | 양식 | 바이오 버든 선정 가이드 (QP-757-01-F03) | 003. 멸균 공정 밸리데이션/002. 관련 양식/003. 바이오 버든 선정 가이드/바이오 버든 선정 가이드.pdf | 003. 멸균 공정 밸리데이션/002. 관련 양식/003. 바이오 버든 선정 가이드/바이오 버든 선정 가이드.docx
CAPA | 절차서 | 시정 및 예방조치 절차서 (QP-85-01) | 004. CAPA 절차/001. 절차서/QP-85-01_시정_및_예방조치_절차서.pdf | 004. CAPA 절차/001. 절차서/QP-85-01_시정_및_예방조치_절차서_4차 수정.docx
CAPA | 양식 | 시정 및 예방조치 요구·보고서 (QP-85-01-F01) | 004. CAPA 절차/002. 관련 양식/001. 시정조치 및 예방조치 요구, 보고서/QP-85-01-F01_시정_및_예방조치_요구_보고서.pdf | 004. CAPA 절차/002. 관련 양식/001. 시정조치 및 예방조치 요구, 보고서/QP-85-01-F01_시정_및_예방조치_요구_보고서.docx
CAPA | 양식 | 시정조치 및 예방조치 관리대장 (QP-85-01-F01) | 004. CAPA 절차/002. 관련 양식/002. 시정조치 및 예방조치 요구, 보고서 관리 대장/QP-85-01-F01_시정조치_및_예방조치_관리대장.pdf | 004. CAPA 절차/002. 관련 양식/002. 시정조치 및 예방조치 요구, 보고서 관리 대장/QP-85-01-F01_시정조치_및_예방조치_관리대장.xlsx
CAPA | 부적합 사례 | 부적합 보고서(NCR) 회신 | 004. CAPA 절차/004. 부적합/QP-85-01_부적합보고서_NCR_회신.pdf | 004. CAPA 절차/004. 부적합/QP-85-01_부적합보고서_NCR_회신.docx
UDI 관리 | 절차서 | UDI 절차서 (QP-758-01) | 005. UDI 관리/001. 절차서/QP-758-01_UDI_절차서.pdf | 005. UDI 관리/001. 절차서/QP-758-01_UDI_절차서.docx
UDI 관리 | 양식 | UDI 체계 수립 및 코드 생성 기록 (QP-758-01-F01) | 005. UDI 관리/002. 관련 양식/001. UDI 체계 수립 및 코드 생성/QP-758-01-F01_UDI체계수립및코드생성기록.pdf | 005. UDI 관리/002. 관련 양식/001. UDI 체계 수립 및 코드 생성/QP-758-01-F01_UDI체계수립및코드생성기록.docx
UDI 관리 | 양식 | 라벨링 및 포장 인쇄 적용 (QP-758-01-F02) | 005. UDI 관리/002. 관련 양식/002. 라벨링 및 포장 인쇄 적용/QP-758-01-F02(마이크로카테터_UDI품질절차서_라벨링 및 포장인쇄).pdf | 005. UDI 관리/002. 관련 양식/002. 라벨링 및 포장 인쇄 적용/QP-758-01-F02(마이크로카테터_UDI품질절차서_라벨링 및 포장인쇄).docx
UDI 관리 | 양식 | 통합시스템 등록 및 추적관리 (QP-758-01-F03) | 005. UDI 관리/002. 관련 양식/003. 통합시스템 등록 및 추적관리/QP-758-01-F03_작성예시_KMHSE-02-10.pdf | 005. UDI 관리/002. 관련 양식/003. 통합시스템 등록 및 추적관리/QP-758-01-F03_작성예시_KMHSE-02-10.docx

## 시험문제
분야 | 번호 | 유형 | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 정답 | 해설
위험 관리 | 1 | 객관식 | QP-71-01에서 정의하는 '위험(Risk)'으로 옳은 것은? | 위해의 잠재적 근원 | 위해의 발생 확률과 그 위해의 심각도의 조합 | 위험통제 조치 후에도 남아 있는 위험 | 사람이 하나 이상의 위해요인에 노출되는 상황 | 2 | 3. 용어의 정의. ①은 위해요인, ③은 잔여위험, ④는 위해상황의 정의입니다.
위험 관리 | 2 | 객관식 | 위험도(R = P × S)가 8로 산출되었다. 판정 영역과 처리로 옳은 것은? | Green - 허용, 잔여위험으로 기록·감시 | Yellow - ALARP 적용, 더 줄일 수 없는 근거를 기록하면 허용 | Red - 허용 불가, 위험통제 필요 | Red - 최고경영자 승인 시 즉시 허용 | 2 | 5.1 4). Green은 4 이하, Yellow는 5~12, Red는 15 이상입니다.
위험 관리 | 3 | 객관식 | 위험통제 조치를 선택할 때 가장 먼저 고려해야 하는 것은? | 안전 정보 제공과 사용자 교육 | 의료기기 자체 또는 제조 공정의 보호 수단 | 본질적으로 안전한 설계와 제조 | 이익-위험 분석 | 3 | 5.5 1). 우선순위는 ① 본질적으로 안전한 설계와 제조 → ② 보호 수단 → ③ 안전 정보와 사용자 교육입니다.
위험 관리 | 4 | 객관식 | 위험통제 후에도 Red인 잔여위험을 이익-위험 분석으로 수용할 때, 최종 승인권자는? | 연구소장 | 품질책임자 | 임상 자문 | 최고경영자 | 4 | 4.2 결재 원칙, 4.3 결재 체계. Red 잔여위험 수용은 최고경영자가 최종 승인하는 중요 사항입니다.
위험 관리 | 5 | 객관식 | 공정 FMEA의 작성자와 승인자로 옳은 것은? | 개발 담당자 / 연구소장 | 생산 담당자 / 생산부서장 | 품질부서 / 품질책임자 | 생산 담당자 / 품질책임자 | 2 | 4.3 결재 체계. 공정 FMEA는 생산 담당자가 작성하고 위험관리 팀이 검토하며 생산부서장이 승인합니다.
위험 관리 | 6 | 객관식 | 제품 위험의 발생가능성 등급 중 5등급(Frequent)의 기준은? | P ≥ 10⁻² (100건 중 1건 이상) | 10⁻³ ≤ P < 10⁻² | 10⁻⁴ ≤ P < 10⁻³ | P < 10⁻⁵ (10만 건 중 1건 미만) | 1 | 5.1 2). 단위는 제품 1개 사용(시술 1건)당 위해 발생 확률입니다.
위험 관리 | 7 | 객관식 | 위험관리 계획서, 보고서, FMEA 워크시트의 보존기간은? | 작성일부터 5년 | 제품 수명(사용기한) + 5년, 최소 15년 | 제조일부터 5년 | 영구 보존 | 2 | 7. 해당 기록. 세 기록 모두 품질부서 문서보관실 1등급 잠금 보관함에 보관합니다.
위험 관리 | 8 | 주관식 | 상업적 출시 전 위험관리 검토(5.7)에서 최소한 확인해야 하는 사항 세 가지를 쓰시오. |  |  |  |  | ① 위험관리 계획이 적절히 이행되었다 ② 전체 잔여위험이 허용 가능하다 ③ 생산 및 생산 후 정보를 수집·검토하는 적절한 방법이 마련되어 있다 | 5.7 1). 하나라도 충족하지 못하면 품질책임자가 출시를 보류하고 필요한 조치를 지시합니다.
위험 관리 | 9 | 주관식 | 발생가능성을 산정할 수 없는 위험은 어떻게 평가하는지 심각도 기준과 함께 설명하시오. |  |  |  |  | 위해의 심각도만으로 평가한다. 심각도 1~2는 허용하고, 심각도 3 이상은 위험통제가 필요하다. 위험통제 검증 후 위험관리 팀이 임상 자문과 함께 통제의 적절성을 판단해 허용 여부를 정한다. | 5.1 5). 위험통제는 위해상황 완전 방지 → 위해로 이어지는 것 방지 → 심각도 감소 순으로 우선합니다. 해당 예: 의도적 오용·변조, 원인을 이해하기 어려운 새로운 위험.
공급업체 관리 | 1 | 객관식 | 신규 A등급 공급업체를 승인 공급업체로 등록하기 위한 평가 점수 기준은? | 50점 이상 | 60점 이상 | 70점 이상 | 80점 이상 | 3 | 5.3 3). A등급은 70점 이상, B·C등급은 60점 이상이면 등록합니다.
공급업체 관리 | 2 | 객관식 | 멸균 파우치(A등급)와 외부 포장 상자(B등급)를 함께 공급하는 업체는 어떤 등급으로 관리하는가? | A등급 | B등급 | 품목별로 A·B등급을 따로 등록 | C등급 | 1 | 5.1. 품목별로 등급을 분류하되, 공급업체는 가장 높은 등급으로 관리합니다.
공급업체 관리 | 3 | 객관식 | 긴급 등록한 공급업체는 긴급 등록일부터 언제까지 정식 평가를 마쳐야 하는가? | 1개월 이내 | 3개월 이내 | 6개월 이내 | 1년 이내 | 2 | 5.4 3). 기한 안에 마치지 못하거나 기준에 미달하면 거래를 중지합니다.
공급업체 관리 | 4 | 객관식 | 같은 유형의 공급업체 부적합이 연속 3회 발생했을 때의 대응으로 옳은 것은? | 서면 통보 후 원인·대책 회신 요청 | 공급업체 시정조치 요구와 수입검사 강화 | 수시 재평가를 공문으로 통보하고 30일 이내 재평가, 개선 확인 시까지 공급 보류 | 즉시 등록 취소 | 3 | 5.8 단계별 대응. ①은 1회, ②는 연속 2회 대응입니다.
공급업체 관리 | 5 | 객관식 | 대리점을 통해 공급받는 경우 공급업체 평가의 기준이 되는 대상은? | 대리점 | 실제 제조업체 | 대리점과 제조업체 중 점수가 높은 쪽 | 구매부서장이 지정하는 업체 | 2 | 5.3 6). 대리점이 아니라 실제 제조업체를 기준으로 평가하고 제조업체 정보(제조원, 성적서)를 확보합니다.
공급업체 관리 | 6 | 객관식 | B·C등급 공급업체 중 연간 재평가 대상이 되는 조건으로 옳은 것은? | 연간 입고 불량률 3% 이상 | 연간 입고 불량률 5% 이상 또는 공급업체 기인 공정 불량률 3% 이상 | 납기 준수율 90% 미만 | 모든 B·C등급 공급업체 | 2 | 5.7 2). 품질부서장이 재평가를 요청한 업체도 대상입니다. 이 수치는 회사 기준입니다.
공급업체 관리 | 7 | 객관식 | 다음 중 평가를 생략할 수 없는 경우는? | C등급 공급품을 공급하는 경우 | 규격이 정해진 일반 표준품인 경우 | 견본 제작 등 단발성 거래인 경우 | A등급 공급품이나 외주 서비스인 경우 | 4 | 5.3 5). A등급 공급품과 외주 서비스는 평가를 생략할 수 없습니다.
공급업체 관리 | 8 | 주관식 | 품질협약서에 포함해야 하는 내용을 네 가지 이상 쓰시오. |  |  |  |  | 공급품의 품질 요구사항과 합격 기준 / 변경 사전 서면 통보 / Lot별 성적서 제공과 추적성 기록 유지 / 납품 포장 상태 요구사항과 제조일·사용기한 표시 / 성분 확인서 제공 / 부적합 발생 시 통보와 시정조치 협조 / 당사와 규제기관의 심사 협조 / 관련 기록의 보존기간 | 5.5 2). A등급, 외주 가공업체, 외주 서비스 업체와는 반드시 체결하고 B등급은 필요 시 체결합니다.
공급업체 관리 | 9 | 주관식 | 멸균 장벽 포장재 공급업체로부터 받는 ISO 11607-1 적합성 근거에서 확인할 항목을 쓰시오. |  |  |  |  | 미생물 차단성 / EO 가스 투과성과 탈기(잔류물 제거) 적합성 / 생체적합성·독성 / 실링 적합성 / 라벨·인쇄 잉크와의 적합성(인쇄 포장재인 경우) / 사용기한 동안의 안정성 | 5.11 1). 멸균 장벽 포장재는 A등급으로 관리하며 현장심사를 원칙으로 합니다.
멸균 공정 밸리데이션 | 1 | 객관식 | EO 멸균 공정이 일관되게 달성해야 하는 무균성 보증 수준(SAL)은? | 10⁻³ | 10⁻⁴ | 10⁻⁶ | 10⁻⁹ | 3 | 1. 목적, 3. 용어 정의. SAL은 멸균 후 한 개 제품에 생존 미생물이 있을 확률입니다.
멸균 공정 밸리데이션 | 2 | 객관식 | 하프 사이클 오버킬 방법의 MPQ에서 하프 사이클은 몇 회 연속 수행하는가? | 1회 | 2회 | 3회 | 5회 | 3 | 6.6. 3회 모두 BI가 전부 음성이면 노출 시간을 두 배로 한 정상 사이클이 SAL 10⁻⁶ 이상을 준다고 판단합니다.
멸균 공정 밸리데이션 | 3 | 객관식 | EO용 생물학적 지표(BI)에 통상 사용하는 균주와 포자 수로 옳은 것은? | Geobacillus stearothermophilus, 10⁴개 | Bacillus atrophaeus, 10⁶개 이상 | Bacillus pumilus, 10³개 | Escherichia coli, 10⁶개 | 2 | 3. 용어 정의, 6.5. ISO 11138-2를 만족하는 EO용 BI를 사용합니다.
멸균 공정 밸리데이션 | 4 | 객관식 | 밸리데이션 순서에 대한 설명으로 옳은 것은? | PQ를 먼저 하고 IQ·OQ로 확인한다 | IQ·OQ가 적합으로 승인되기 전에는 PQ를 시작하지 않는다 | MPQ와 PPQ는 절대 함께 수행할 수 없다 | 바이오버든 측정은 PQ가 끝난 뒤에 한다 | 2 | 6.3. MPQ와 PPQ는 프로토콜에 명시하면 일부 사이클을 함께 수행할 수 있습니다(6.7).
멸균 공정 밸리데이션 | 5 | 객관식 | EO와 ECH 잔류물 평가에 적용하는 규격은? | ISO 11135 | ISO 11737-1 | ISO 10993-7 | ISO 11607-1 | 3 | 4. 관련 규격, 6.8. 마이크로카테터는 혈액 접촉 외부 연결 기기로 사용 시간이 짧아 제한 노출 범주의 한도를 적용합니다.
멸균 공정 밸리데이션 | 6 | 객관식 | 제품군에서 마스터 제품(멸균이 가장 어려운 모델)을 정하는 기준이 아닌 것은? | 가장 작은 내경과 가장 긴 유효길이 | 내강을 막을 수 있는 구성품(셰이핑 맨드릴, 허브 캡) | 가장 큰 내경과 가장 짧은 유효길이 | 바이오버든이 가장 많은 모델 | 3 | 6.1. 내경이 작고 길이가 길수록 EO와 습기가 침투하기 어려워 멸균이 어렵습니다.
멸균 공정 밸리데이션 | 7 | 객관식 | 파라메트릭 출하에 대한 설명으로 옳은 것은? | 로트마다 EPCD를 넣고 배양 결과가 음성이면 출하한다 | BI 배양 없이 공정 파라미터 기록만으로 멸균 로트를 출하한다 | 완제품 검사 없이 출하한다 | 통기 공정을 생략하고 출하한다 | 2 | 3. 용어 정의, 6.11. 밸리데이션에서 입증한 모든 파라미터가 직접 측정·기록되는 경우에만 적용합니다. ①은 BI 출하입니다.
멸균 공정 밸리데이션 | 8 | 주관식 | 멸균된 제품을 출하하기 위한 조건과, 두 기록을 연결하는 방법을 쓰시오. |  |  |  |  | 멸균 로트 출하 판정이 적합이고 완제품 검사성적서의 판정이 합격인 경우에만 출하한다. 완제품 검사성적서에 해당 멸균 로트 번호를 기재해 두 기록을 연결한다. | 6.11. 품질부서는 사이클 기록, BI 결과(해당 시), 통기 완료를 확인한 뒤 멸균 로트 출하를 판정합니다.
멸균 공정 밸리데이션 | 9 | 주관식 | 밸리데이션 영향 평가 후 재밸리데이션이 필요할 수 있는 변경의 예를 세 가지 이상 쓰시오. |  |  |  |  | 제품 재료·구조·치수, 친수성 코팅 변경 / 포장재·포장 구성·적재 패턴 변경 / 멸균 설비 이전, 주요 부품 교체, 제어 소프트웨어 변경, 사이클 파라미터 변경 / 제조 환경 변경으로 바이오버든이 달라질 가능성 | 6.12. 이와 별도로 연 1회 이상 바이오버든 추세, 일상 멸균 기록, 설비 정비·교정 이력, 이탈 건을 정기 검토합니다.
CAPA | 1 | 객관식 | 부적합 Lot 격리, 재검사, 라벨 교체처럼 발견된 부적합을 없애기 위한 즉시 조치를 무엇이라 하는가? | 시정(Correction) | 시정조치(Corrective Action) | 예방조치(Preventive Action) | 효과성 확인 | 1 | 3. 용어의 정의. 시정은 원인을 제거하지 않으므로 재발 방지 조치가 아닙니다.
CAPA | 2 | 객관식 | 1등급(긴급) CAPA의 원인조사·계획 승인 기한은? | 접수 당일 | 접수일부터 15일 이내 | 접수일부터 30일 이내 | 접수일부터 60일 이내 | 2 | 6.2. 1등급의 시정은 접수 당일, 원인조사·계획 승인은 15일 이내입니다.
CAPA | 3 | 객관식 | 2등급(중요) CAPA에서 시정(즉시 조치)의 기한은? | 접수 당일 | 접수일부터 3일 이내 | 접수일부터 15일 이내 | 접수일부터 30일 이내 | 2 | 6.2. 2등급의 원인조사·계획 승인은 30일 이내입니다.
CAPA | 4 | 객관식 | 시정조치 대상인 '반복 부적합'의 기준은? | 6개월 안에 같은 유형·현상 2회 이상 | 12개월 안에 같은 유형·현상 2회 이상 | 12개월 안에 같은 유형·현상 3회 이상 | 같은 원인이 확인된 경우에만 | 2 | 5.1 ④. 원인이 같은지는 접수 단계에서 알 수 없으므로 유형과 현상으로 판단합니다.
CAPA | 5 | 객관식 | CAPA 발행번호 체계로 옳은 것은? | CA-001-2026 | CAPA-2026-001 | QP-85-01-001 | 2026-CAPA-01 | 2 | 6.1 3). CAPA-{발생 연도}-{일련번호 3자리}이며 시정조치와 예방조치는 같은 번호 체계를 씁니다.
CAPA | 6 | 객관식 | 효과성 확인 기간에 대한 회사 기준으로 옳은 것은? | 조치 완료일부터 최소 1개월 | 조치 완료일부터 최소 3개월 | 조치 완료일부터 최소 6개월 | 조치 완료일부터 1년 | 2 | 6.4 9). 기간과 함께 최소 확인 수량(예: 생산 공정은 조치 후 3 Lot 이상)도 충족해야 합니다.
CAPA | 7 | 객관식 | 다음 중 '시정만으로 종결'할 수 있는 경우는? | 1등급 CAPA | 내부심사에서 지적된 부적합 | 시험성적서의 단순 기재 오류를 검토 단계에서 발견해 즉시 정정했고 같은 오류 이력이 없는 경우 | 12개월 안에 같은 현상이 2회 발생한 부적합 | 3 | 6.4 3). 1등급, 반복 부적합, 심사 지적 부적합, 규제기관 보고·회수 대상은 시정만으로 종결할 수 없습니다.
CAPA | 8 | 주관식 | 근본원인 조사의 기본 도구를 쓰고, '담당자의 실수'로 결론을 내지 않는 이유를 설명하시오. |  |  |  |  | 6M(방법, 장비, 환경, 사람, 자재, 측정) 분류와 5 Why 분석을 기본 도구로 쓴다. 담당자의 실수는 근본원인이 아니며, 실수를 허용한 절차, 교육, 감독, 설계상의 원인을 찾아야 재발을 막을 수 있다. | 6.4 4). 부적합의 증상이나 내용을 다시 쓴 것도 근본원인으로 인정하지 않습니다.
CAPA | 9 | 주관식 | 품질부서가 조치부서가 되는 경우, 검증의 독립성을 어떻게 확보하는지 쓰시오. |  |  |  |  | 품질책임자가 해당 CAPA의 원인조사와 조치에 참여하지 않은 다른 부서장(원칙적으로 관련 프로세스의 부서장, 예: 검사 오류는 생산부서장)을 검증자로 지정해 실행 검증과 효과성 확인을 하게 한다. 품질책임자가 품질부서장을 겸해 조치부서장이 되면 계획 승인과 종결 승인은 최고경영자가 한다. | 6.1 9). 검증자와 승인자는 CAPA 요구/보고서와 관리대장에 기록합니다.
UDI 관리 | 1 | 객관식 | 의료기기 표준코드(UDI)의 구성으로 옳은 것은? | 고유식별자(UDI-DI) + 생산식별자(UDI-PI) | GTIN-14 + 업체코드 | 제조번호 + 사용기한 | 국가코드 + 상품품목코드 | 1 | 3. 용어의 정의. UDI-DI는 제품(모델, 포장단위)별, UDI-PI는 생산단위별로 생성합니다.
UDI 관리 | 2 | 객관식 | 바코드 응용식별자(AI) (17)이 나타내는 데이터는? | 상품식별코드 | 제조번호 | 사용기한(YYMMDD) | 제조연월일 | 3 | 3. 용어의 정의, 5.3 3). (01)은 상품식별코드, (10)은 제조번호, (11)은 제조연월일입니다.
UDI 관리 | 3 | 객관식 | GTIN-14에서 최소 포장단위의 포장 단계 지시자는? | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5.2 2). 상위 포장단위는 1~8을 사용합니다.
UDI 관리 | 4 | 객관식 | 통합정보시스템에 등록된 정보가 바뀌었을 때 변경 등록 기한은? | 변경일부터 5일 이내 | 변경일부터 10일 이내 | 변경일부터 20일 이내 | 다음 달 말일까지 | 2 | 5.7 5). 식약처 등의 정정 요청은 요청받은 날부터 20일 이내에 조치합니다.
UDI 관리 | 5 | 객관식 | 다음 중 새 UDI-DI를 부여해야 하는 경우는? | 표시기재 문구의 사소한 수정 | 아트워크 변경 | 포장 내 수량 변경 | 멸균 장벽 시스템과 표시 내용에 영향이 없는 포장재 변경 | 3 | 5.7 2)~3). ①②④는 기존 UDI-DI를 그대로 사용합니다.
UDI 관리 | 6 | 객관식 | 공급내역 보고 대상 제품의 보고 시기로 옳은 것은? | 출하할 때마다 즉시 | 매월 말일까지 전월 공급분 | 분기마다 | 연 1회 | 2 | 5.8 공급내역 보고 4). 출하 기록은 보고 대상 여부와 관계없이 유지합니다.
UDI 관리 | 7 | 객관식 | 바코드에서 제조번호 (10)을 데이터의 마지막에 두는 이유는? | 가장 중요한 데이터이기 때문에 | 길이가 바뀔 수 있는 데이터이기 때문에 | GS1 회원 규정상 항상 마지막이어야 하기 때문에 | 사람이 읽기 쉽게 하기 위해 | 2 | 5.3 4). 제조번호는 최대 20자의 가변 길이 데이터입니다.
UDI 관리 | 8 | 주관식 | 멸균 제품의 바코드 판독성을 멸균 공정과 포장 밸리데이션(가속노화) 후 시료로 확인하는 이유를 쓰시오. |  |  |  |  | 멸균 공정이나 운송·보관 중에 인쇄가 번지거나 바래면 사용 시점에 바코드를 판독할 수 없기 때문이다. | 5.4 6). 결과는 QP-758-01-F02에 기록합니다.
UDI 관리 | 9 | 주관식 | 회수·이상사례·고객불만 발생 시 UDI(제조번호)로 수행하는 양방향 추적의 내용을 쓰시오. |  |  |  |  | ① 제조번호 → 제조기록서, 사용한 원자재 Lot(수입검사 기록), 멸균 Lot 기록 ② 제조번호 → 출하 기록(보고 대상이면 공급내역 포함) → 공급받은 의료기관·판매업자 | 5.8 추적성 관리 2). 추적 결과는 QP-758-01-F03에 기록하고 즉시 품질책임자에게 보고합니다.

## 참고자료
분야 | 구분 | 제목 | URL | 설명
위험 관리 | 웹사이트 | ISO 13485:2016 관련 조항 | https://www.iso.org/standard/59752.html | 4.1.2 b) 품질경영시스템 프로세스의 위험 기반 접근, 7.1 제품실현 기획, 4.2.5 기록 관리 (제품 위험관리는 ISO 14971:2019 적용)
공급업체 관리 | 웹사이트 | ISO 13485:2016 관련 조항 | https://www.iso.org/standard/59752.html | 7.4.1 구매 프로세스, 7.4.2 구매 정보, 7.4.3 구매품 검증, 4.1.5 외부 위탁 프로세스
멸균 공정 밸리데이션 | 웹사이트 | ISO 13485:2016 관련 조항 | https://www.iso.org/standard/59752.html | 7.5.7 멸균 공정 및 무균 차단 시스템 밸리데이션, 7.5.5 멸균 의료기기 특별 요구사항, 7.5.6 공정 밸리데이션
CAPA | 웹사이트 | ISO 13485:2016 관련 조항 | https://www.iso.org/standard/59752.html | 8.5.2 시정조치, 8.5.3 예방조치, 8.3.3 인도 후 부적합 대응, 8.4 데이터 분석, 5.6.2 e) 경영검토 입력
UDI 관리 | 웹사이트 | ISO 13485:2016 관련 조항 | https://www.iso.org/standard/59752.html | 7.5.8 식별, 7.5.9.1 추적성, 4.2.5 기록 관리