위험관리 보고서

| 제품명 | 뇌혈관용 마이크로카테터 |
| --- | --- |
| 모델 |  |
| 보고서 번호 / 개정번호 |  |
| 관련 위험관리 계획서 번호 (QP-71-01-F01) |  |
| 보고 구분 | □ 최초 (상업적 출시 전) □ 개정 (사유: ) |
| 작성일 |  |

| 구분 | 작성 (위험관리 책임자) | 검토 (품질) | 승인 (대표자 또는 품질 책임자) |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |
| 날짜 |  |  |  |

# 1. 개요 및 목적

이 보고서는 ISO 14971:2019에 따라 뇌혈관용 마이크로카테터의 위험관리 계획 이행 결과를 정리하고, 상업적 출시 전에 전체 잔여위험이 허용 가능함을 확인한 기록이다(ISO 14971 9). ISO 13485:2016 7.1에 따른 위험관리 활동 기록으로서 위험관리 파일에 포함한다.

| 적용 수명주기 단계 | □ 설계·개발 □ 생산 □ 멸균·포장 □ 보관·운송 □ 사용 □ 폐기 □ 시판 후 |
| --- | --- |
| 보고 범위 (모델·변경 내용) |  |

# 2. 관련 규격 및 문서

| 규격·문서 | 이 보고서에서의 용도 |
| --- | --- |
| ISO 14971:2019 | 위험관리 프로세스 전체 (4~10장) |
| ISO 13485:2016 7.1, 7.3.3 c), 7.3.9, 8.2.1 | 제품실현의 위험관리, 설계 입력, 설계 변경, 피드백의 위험관리 입력 |
| ISO/TR 24971:2020 | ISO 14971 적용 지침 |
| 식약처 「의료기기 위험관리 가이드라인」 (안내서-0093-02, 2026.2.24) | 국내 적용 지침 |
| IEC 62366-1 | 사용 관련 위험분석 |
| ISO 10993 시리즈, ISO 10993-7 | 생물학적 위해요인, EO 잔류물 |
| ISO 11135, ISO 11607-1, -2 | 멸균·포장 관련 위험통제 |
| KS P ISO 10555-1 | 혈관내 카테터 성능 위험통제의 검증 기준 |
| 사내 문서 | 위험관리 절차서, 설계 및 개발 절차서, EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서, 구매 및 공급업체 관리 절차서, CAPA 절차서, 고객불만 처리 절차서, 공정검사지침서, 완제품 검사성적서 |

# 3. 용어 및 정의

| 용어 (ISO 14971:2019) | 정의 |
| --- | --- |
| 이익 Benefit (3.2) | 의료기기 사용이 개인의 건강, 환자 관리 또는 공중 보건에 주는 긍정적 영향이나 바람직한 결과 |
| 위해 Harm (3.3) | 사람의 건강에 대한 상해나 손상, 또는 재산이나 환경에 대한 손상 |
| 위해요인 Hazard (3.4) | 위해의 잠재적 원인 |
| 위해상황 Hazardous situation (3.5) | 사람, 재산 또는 환경이 하나 이상의 위해요인에 노출되는 상황 |
| 사용목적 Intended use (3.6) | 제조자가 제공한 사양, 사용설명서와 정보에 따른 제품의 의도된 사용 |
| 예견 가능한 오용 Reasonably foreseeable misuse (3.15) | 제조자가 의도하지 않았지만 쉽게 예측할 수 있는 사람의 행동으로 생길 수 있는 사용 |
| 잔여위험 Residual risk (3.17) | 위험통제 조치를 실행한 뒤 남는 위험 |
| 위험 Risk (3.18) | 위해 발생확률과 그 위해의 심각도의 조합 |
| 위험분석 Risk analysis (3.19) | 위해요인을 식별하고 위험을 추정하기 위해 가용 정보를 체계적으로 사용하는 것 |
| 위험통제 Risk control (3.21) | 위험을 정해진 수준으로 줄이거나 유지하는 결정과 조치를 하는 과정 |
| 위험추정 Risk estimation (3.22) | 위해 발생확률과 심각도에 값을 부여하는 과정 |
| 위험평가 Risk evaluation (3.23) | 추정된 위험을 위험 허용 기준과 비교해 허용 여부를 정하는 과정 |
| 위험관리 파일 Risk management file (3.25) | 위험관리로 생성된 기록과 기타 문서의 집합 |
| 심각도 Severity (3.27) | 위해요인으로 인해 생길 수 있는 결과의 정도 |
| 최신 기술 수준 State of the art (3.28) | 과학, 기술, 경험의 확립된 결과에 근거한, 특정 시점의 제품·공정·서비스에 대한 기술 역량의 발전 단계 |
| 사용 오류 Use error (3.30) | 사용자의 행동이나 행동 누락으로 제조자가 의도하거나 사용자가 예상한 결과와 다른 결과가 생기는 것 |

# 4. 제품 설명

| 제품명 (형명) |  |
| --- | --- |
| 품목명 / 분류번호 / 등급 |  |
| 모델 (내경·외경·유효길이·팁 형상) |  |
| 사용목적 |  |
| 형상·구조 |  |
| 원자재 (샤프트, 라이너, 보강재, 마커밴드, 코팅, 허브) |  |
| 제조방법 (멸균 방법 포함) | EO 멸균 |
| 성능 |  |
| 사용방법 |  |
| 포장 구성 |  |
| 저장방법 / 사용기한 |  |
| 제품표준서 번호 |  |

# 5. 위험관리 계획 요약과 위험 허용 기준

아래 기준은 위험관리 계획서(QP-71-01-F01)에서 정하고 대표자가 승인한 위험 허용 기준 정책(ISO 14971 4.2, 4.4 d)·e))을 옮겨 적는다.

## 5.1 위험관리 팀 (ISO 14971 4.3, 4.4 b))

| 역할 | 부서 | 성명 | 자격 근거 (교육·경력 기록) |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험관리 책임자 |  |  |  |
| 설계·개발 |  |  |  |
| 품질 |  |  |  |
| 생산·공정기술 |  |  |  |
| 인허가 |  |  |  |
| 임상 자문 (뇌혈관 중재시술) |  |  |  |

## 5.2 발생가능성 (P)

단위: 마이크로카테터 1개 사용(시술 1건)당 위해가 발생할 확률. 일회용 기기이므로 제품 1개가 시술 1건에 해당한다.

| 등급 | 명칭 | 확률 범위 (사용 1회당) | 추정 근거 자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 자주 발생 | 10⁻¹ 이상 |  |
| 4 | 있음 직함 | 10⁻² 이상 ~ 10⁻¹ 미만 |  |
| 3 | 가끔 발생 | 10⁻⁴ 이상 ~ 10⁻² 미만 |  |
| 2 | 별로 발생하지 않음 | 10⁻⁶ 이상 ~ 10⁻⁴ 미만 |  |
| 1 | 발생 가능성 없음 | 10⁻⁶ 미만 |  |

추정 근거 예: 불만·이상사례 건수 ÷ 판매 수량, 공정 불량률, 유사 제품의 공개 이상사례·회수 자료, 문헌, 시험 결과 (ISO 14971 5.5 비고 3).

## 5.3 심각도 (S)

| 등급 | 명칭 | 정의 | 이 제품의 위해 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 사망에 임박함 | 사망으로 전개 | 혈관 천공·동맥류 파열로 인한 사망 |
| 4 | 위독한 | 영구적 장애 혹은 생명을 위협하는 부상 | 뇌경색·뇌출혈로 인한 영구 신경학적 손상 |
| 3 | 중대한 위기 | 전문적인 의학적 치료가 필요한 장애 혹은 부상 | 혈관 내 잔류 이물 회수 시술, 감염 치료 |
| 2 | 거의 없음 | 전문적 의학적 치료가 필요하지 않은 일시적 장애 혹은 부상 | 추가 치료 없이 회복되는 일시적 증상 |
| 1 | 무시해도 좋은 | 불편함 혹은 일시적인 불만족 | 기기 교체에 따른 시술 지연 |

## 5.4 위험 매트릭스와 판정 (위험도 R = P × S)

| 발생가능성 \ 심각도 | 무시해도 좋은 (1) | 거의 없음 (2) | 중대한 위기 (3) | 위독한 (4) | 사망에 임박함 (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자주 발생 (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 있음 직함 (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 가끔 발생 (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 별로 발생하지 않음 (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 발생 가능성 없음 (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 영역 | 위험도 | 판정과 조치 |
| --- | --- | --- |
| Green (G) | 4 이하 | 허용. 추가 위험통제 없이 잔여위험으로 기록하고 감시한다. |
| Yellow (Y) | 5 ~ 12 | ALARP. 실행 가능한 범위에서 위험을 줄이고, 더 줄일 수 없는 근거를 기록한다. 그래도 허용 기준을 넘으면 이익-위험 분석(7.4)으로 판단한다. |
| Red (R) | 15 이상 | 허용 불가. 위험통제가 반드시 필요하다. |

## 5.5 발생확률을 추정할 수 없는 위험 (ISO 14971 4.4 d))

자료가 부족해 발생확률을 추정할 수 없으면, 가능한 결과(위해)를 나열하고 보수적 추정으로 발생가능성 5등급을 적용해 판정한다(ISO 14971 5.5, 5.5 비고 1). 따라서 심각도 3 이상은 Red로 판정되어 위험통제가 필요하다. 자료가 확보되면 다시 추정한다.

## 5.6 전체 잔여위험 평가 방법과 기준 (ISO 14971 4.4 e), 8)

| No. | 평가 방법 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 개별 잔여위험 집계 | 위험통제 후 영역별 건수를 집계한다 (7장 표). |
| 2 | 잔여위험 간 상호작용 검토 | 같은 위해(예: 뇌경색)로 이어지는 잔여위험들을 묶어 합산 영향을 검토하고, 하나의 위험통제 조치에 여러 위험이 함께 의존하는지 확인한다. |
| 3 | 유사 제품 비교 | 시판 중인 유사 뇌혈관 마이크로카테터의 공개 이상사례·회수 정보와 문헌을 검토해 잔여위험 수준을 비교한다. |
| 4 | 다기능 팀 판단 | 위험관리 팀(임상 자문 포함)이 1~3의 결과와 사용목적의 임상적 이익을 비교해 판단한다. |

허용 기준

□  Red 영역 잔여위험이 0건이다.

□  Yellow 영역 잔여위험은 모두 ALARP 근거가 기록되어 있다.

□  같은 위해로 이어지는 잔여위험의 합산 영향이 허용 가능하다고 판단된다.

□  잔여위험 수준이 시판 중인 유사 제품보다 높지 않다.

□  사용목적의 임상적 이익이 전체 잔여위험보다 크다.

## 5.7 위험분석 기법

| 기법 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 설계 FMEA (dFMEA) | 부품·구조·재료의 고장 형태와 그 영향 (샤프트, 팁, 코팅, 허브, 마커밴드) |
| 공정 FMEA (pFMEA) | 제조 공정의 고장 형태 (압출, 브레이딩, 접합, 코팅, 팁 성형, 포장, EO 멸균) |
| 사용 관련 위험분석 (IEC 62366-1) | 사용 오류와 예견 가능한 오용 |

# 6. 위험분석 (ISO 14971 5)

## 6.1 위험분석 수행 기록 (ISO 14971 5.1)

| 분석 단계 | 직위 | 성명 | 일자 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용목적·예견 가능한 오용 (5.2) |  |  |  |  |
| 안전 관련 특성 식별 (5.3) |  |  |  |  |
| 위해요인·위해상황 식별 (5.4) |  |  |  |  |
| 위험 추정 - 설계 FMEA (5.5) |  |  |  |  |
| 위험 추정 - 공정 FMEA (5.5) |  |  |  |  |
| 사용 관련 위험분석 |  |  |  |  |

## 6.2 사용목적과 예견 가능한 오용 (ISO 14971 5.2)

| 사용목적 |  |
| --- | --- |
| 적응증 |  |
| 대상 환자군 |  |
| 접촉 부위·조직, 접촉 기간 | 뇌혈관 (순환 혈액 접촉), 단기 |
| 사용자 | 뇌혈관 중재시술 교육을 받은 의사 |
| 사용 환경 | 혈관조영실, 투시 영상 하 |
| 작동 원리 |  |
| 함께 쓰는 기기 | 가이딩 카테터, 가이드와이어, 코일, 액체 색전물질, 조영제 등 |

예견 가능한 오용

| No. | 오용 | 관련 위해요인 ID |
| --- | --- | --- |
| 1 | 재사용 또는 재멸균 |  |
| 2 | 최대 주입 압력 초과 (고압 주입기 사용 포함) |  |
| 3 | 호환되지 않는 가이드와이어·코일·색전물질 사용 |  |
| 4 | 권장 방법을 벗어난 과도한 스팀 셰이핑 |  |
| 5 | 플러싱·수화 없이 사용 |  |
| 6 | 사용기한 경과 또는 포장 손상 제품 사용 |  |

## 6.3 안전 관련 특성 (ISO 14971 5.3)

| 특성 | 정성 / 정량 | 한계값 (규격) | 근거 문서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내경·외경·유효길이 | 정량 |  |  |
| 인장 강도 (접합부 포함) | 정량 |  |  |
| 꺾임 저항 | 정량 |  |  |
| 최대 주입 압력 (파열압) | 정량 |  |  |
| 누출 (허브·샤프트) | 정량 |  |  |
| 친수성 코팅 윤활성·내구성 | 정량 |  |  |
| 미립자 | 정량 |  |  |
| 방사선불투과성 (마커밴드 위치) | 정량 |  |  |
| 팁 형상 유지 | 정성 |  |  |
| 생체적합성 | 정성 |  |  |
| 무균성 (SAL) | 정량 | 10⁻⁶ | EO 멸균 공정 밸리데이션 보고서 |
| EO·ECH 잔류물 | 정량 |  |  |
| 포장 무결성 | 정량 |  |  |
| 사용기한 | 정량 |  |  |
| 호환 기기 치수 | 정량 |  |  |

## 6.4 위해요인과 위해상황 식별 (ISO 14971 5.4)

정상 상태와 고장 상태에서 알려지고 예견 가능한 위해요인을 식별하고, 위해상황에 이르는 사건의 순서를 기록한다. 상세 분석은 FMEA 워크시트(QP-71-01-F03)에 같은 ID로 작성한다.

| ID | 구분 | 위해요인 | 사건의 순서 → 위해상황 | 위해 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-01 | 에너지 (기계적) | 샤프트 파단·늘어남 | 과도한 인장·비틀림으로 파단된 조각이 혈관 내에 남음 | 색전, 이물 회수 시술 |
| RA-02 | 에너지 (기계적) | 원위부 팁 분리 | 시술 중 팁이 분리되어 원위 혈관으로 이동 | 색전, 뇌경색 |
| RA-03 | 에너지 (기계적) | 주입 압력에 의한 허브·샤프트 파열 | 조영제·약물 주입 중 파열로 누출 | 시술 중단, 혈관 손상 |
| RA-04 | 에너지 (기계적) | 원위부 강성 과다, 팁 형상 불량 | 팁이 혈관벽이나 동맥류 벽을 밀어냄 | 혈관 천공, 동맥류 파열, 뇌출혈 |
| RA-05 | 에너지 (기계적) | 샤프트 꺾임 | 굴곡 혈관에서 꺾여 내강이 막힘 | 기기 전달 불가, 시술 지연 |
| RA-06 | 생물학적·화학적 | 친수성 코팅 박리·미립자 | 박리된 입자가 혈류로 유입 | 미세 색전, 뇌경색 |
| RA-07 | 생물학적·화학적 | 혈액 접촉면의 혈전 형성 | 혈전이 원위 혈관으로 이동 | 혈전색전, 뇌경색 |
| RA-08 | 생물학적·화학적 | 재료 유래 독성 (세포독성·감작성 등) | 재료 용출물에 노출 | 이물 반응, 알레르기 |
| RA-09 | 생물학적·화학적 | EO·ECH 잔류물 | 잔류물이 기준을 넘은 제품 사용 | 독성 반응 |
| RA-10 | 생물학적·화학적 | 멸균 실패, 무균 차단 포장 손상 | 오염된 제품이 혈관에 삽입됨 | 감염 |
| RA-11 | 생물학적·화학적 | 재사용 | 사용한 제품을 다른 환자에 사용 | 교차 감염 |
| RA-12 | 성능 | 마커밴드 방사선불투과성 부족·위치 오차 | 투시 영상에서 팁 위치를 잘못 판단 | 오색전, 혈관 손상 |
| RA-13 | 성능 | 내강 마찰 과다 | 코일 등 기기 전달 불량 | 시술 실패, 기기 손상 |
| RA-14 | 성능 | 액체 색전물질·용매와의 비호환 | 용매로 카테터가 손상됨 | 색전물질 유출, 오색전 |
| RA-15 | 성능 | 공기 유입 | 플러싱 불충분으로 공기가 주입됨 | 공기 색전 |
| RA-16 | 성능 (정보) | 치수·호환성·사용기한 표시 오류 | 부적합한 기기를 선택·사용 | 시술 실패, 혈관 손상 |

구분은 식약처 「의료기기 위험관리 가이드라인」(2026)의 위해요인 분류(에너지, 생물학적·화학적, 성능)를 따른다.

# 7. 위험평가 결과 요약 (ISO 14971 5.5, 6)

각 위해상황의 위험을 5장의 기준으로 추정·평가한 결과를 집계한다. 상세는 FMEA 워크시트(QP-71-01-F03)를 따른다.

| 영역 | 위험통제 전 (건) | 위험통제 후 (건) | 해당 ID |
| --- | --- | --- | --- |
| Red (15 이상) |  |  |  |
| Yellow (5 ~ 12) |  |  |  |
| Green (4 이하) |  |  |  |
| 발생확률 추정 불가 (5.5 적용) |  |  |  |
| 합계 |  |  |  |

# 8. 위험통제 (ISO 14971 7)

## 8.1 위험통제 조치와 검증 (ISO 14971 7.1, 7.2)

위험통제 유형은 ① 본질적 안전 설계·제조, ② 의료기기 자체 또는 제조 공정의 보호 수단, ③ 안전 정보와 필요 시 사용자 교육의 우선순위로 선택한다(ISO 14971 7.1).

| ID | 위험통제 조치 | 유형 | 적용 규격 | 실행 검증 기록 | 효과 검증 기록 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-09 | 통기 조건 설정과 EO 잔류물 시험 | ② | ISO 10993-7 |  |  |
| RA-10 | EO 멸균 공정 밸리데이션, 포장 공정 밸리데이션 | ② | ISO 11135, ISO 11607 |  | EO 멸균 공정 밸리데이션 보고서 (공정 적격성 평가, ISO 14971 7.2 예시 2) |
| RA-11 | 첨부문서·라벨에 일회용·재사용 금지 표시 | ③ |  |  |  |

## 8.2 이익-위험 분석 (ISO 14971 7.4)

허용 기준을 넘는 잔여위험이 있고 더 이상의 위험통제가 실행 불가능한 경우에만 작성한다.

| ID | 잔여위험 | 사용목적의 이익과 근거 자료 | 결론 (이익이 위험보다 큼 / 아님) |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.3 위험통제로 생긴 위험 (ISO 14971 7.5)

| ID | 위험통제 조치 | 새 위해요인 또는 영향받은 위험 | 처리 결과 (5.5 ~ 7.4 재적용) |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.4 위험통제 완전성 (ISO 14971 7.6)

□  식별된 모든 위해상황의 위험을 평가했다.

□  필요한 모든 위험통제 조치를 실행하고 실행·효과를 검증했다.

□  발생확률을 추정할 수 없는 위험을 5.5 기준으로 처리했다.

검토자:                         날짜:

# 9. 전체 잔여위험 평가 (ISO 14971 8)

| 평가 방법 (5.6) | 결과 |
| --- | --- |
| 1. 개별 잔여위험 집계 |  |
| 2. 잔여위험 간 상호작용 검토 |  |
| 3. 유사 제품 비교 (검토 자료 목록 포함) |  |
| 4. 다기능 팀 판단 (참석자, 일자) |  |

결론:  □ 전체 잔여위험이 사용목적의 이익에 비추어 허용 가능하다.     □ 허용 불가 (조치: 7.1 재수행 / 기기 또는 사용목적 변경)

중요 잔여위험 공개 (ISO 14971 8)

| ID | 중요 잔여위험 | 첨부문서 반영 위치 (경고·주의 문구) |
| --- | --- | --- |

# 10. 위험관리 검토 (ISO 14971 9)

상업적 출시 전에 위험관리 계획의 이행을 검토한다. 검토 책임자는 위험관리 계획서에서 지정한 사람이다.

| 검토 항목 | 결과 | 근거 문서 |
| --- | --- | --- |
| 위험관리 계획이 적절히 이행되었다. | □ 예 □ 아니오 |  |
| 전체 잔여위험이 허용 가능하다. | □ 예 □ 아니오 |  |
| 생산 및 생산 후 정보를 수집·검토하는 적절한 방법이 마련되어 있다. | □ 예 □ 아니오 |  |

# 11. 생산 및 생산 후 정보 (ISO 14971 10)

## 11.1 정보 수집 (ISO 14971 10.2)

| 정보원 (10.2) | 이 제품에서 수집하는 정보 | 수집 방법·관련 절차 | 정기 검토 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| a) 생산과 공정 감시 | 공정·완제품 검사 부적합, EO 멸균 일상관리 이탈, 바이오버든 추세 | 공정검사지침서, 완제품 검사성적서, EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 | 분기 1회 |
| b) 사용자 | 고객불만, 이상사례 | 고객불만 처리 절차서 | 분기 1회 (중대 건은 접수 즉시) |
| c) 설치·사용·유지보수 담당자 | 해당 없음 (설치·유지보수가 없는 일회용 기기). 사용 정보는 b)로 수집 | - | - |
| d) 공급망 | 공급업체 변경 통보, 수입검사 부적합 | 구매 및 공급업체 관리 절차서 | 분기 1회 |
| e) 공개 정보 | 식약처 안전성 정보, 유사 제품의 이상사례·회수 정보 | 정기 조사 | 반기 1회 |
| f) 최신 기술 수준 | 규격 개정, 문헌, 대체 기기·치료법 | 정기 조사 | 연 1회 |

## 11.2 정보 검토와 조치 (ISO 14971 10.3, 10.4)

수집한 정보에서 다음을 검토하고 결과를 위험관리 파일에 기록한다.

□  이전에 식별되지 않은 위해요인이나 위해상황이 있는가

□  추정된 위험이 더 이상 허용 가능하지 않은가

□  전체 잔여위험이 사용목적의 이익에 비추어 더 이상 허용 가능하지 않은가

□  최신 기술 수준이 바뀌었는가

안전과 관련된 정보이면 위험관리 파일을 재검토하고, 필요하면 위험 재평가·CAPA·시판 제품 조치를 한다. 위험관리 프로세스에 미치는 영향은 경영진의 프로세스 적절성 검토(ISO 14971 4.2, 연 1회 경영검토)에 입력한다.

| 검토 일자 | 검토 결과 요약 | 조치 (CAPA 번호, 위험관리 파일 개정 등) |
| --- | --- | --- |

# 12. 결론

위 결과에 따라 뇌혈관용 마이크로카테터의 위험관리 계획이 이행되었고, 전체 잔여위험이 허용 가능하며, 생산 및 생산 후 정보를 수집·검토하는 방법이 마련되었음을 확인한다.

□ 상업적 출시 승인     □ 보류 (사유:                                                    )

## 개정 이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |