목 차 1. 목 적 2. 적용범위 3. 용어의 정의 4. 책임과 권한 5. 업무절차 6. 관련문서 7. 양식 및 기록 관 리 구 분; ■ 원 본 ☐ 관리본 ☐ 비관리본.

본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함

|  | 성 명 | 부 서 | 일 자 | 서 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작 성 |  | 구매부서 |  |  |
| 검 토 |  | 구매부서 |  |  |
| 승 인 |  | 품질책임자 |  |  |

| 개정번호 | 시행일자 | 개정형태 | 개정사유 | 개정페이지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026.10.29 | 최초 제정 | 최초 제정 | - |

# 1. 목적

이 절차서는 공급업체를 평가하고 선정하는 기준을 정하고, 공급업체의 등록, 모니터링, 재평가, 부적합 처리, 등록 취소 방법을 정한다(ISO 13485:2016 7.4.1). 외부에 위탁한 프로세스(외주 서비스)의 관리 방법을 함께 정한다(ISO 13485:2016 4.1.5).

공급업체 관리의 수준은 공급품이 의료기기의 품질에 미치는 영향과 의료기기 관련 위험에 비례하게 정한다.

# 2. 적용범위

이 절차서는 당사(JSY)가 제조하는 모든 의료기기에 사용하는 원자재, 부자재, 포장재를 공급하는 업체와, 제품 품질에 영향을 주는 외주 서비스 업체의 선정, 평가, 등록, 모니터링, 재평가, 등록 취소에 적용한다.

| 회사명 | JSY |
| --- | --- |
| 주력 제품 | 뇌혈전 제거술용 마이크로카테터 (EO 멸균, 일회용) |
| 제품명 / 모델명 | KMHSE-02-10 / G2-005-1027 |

이 절차서의 예시와 제품 관련 기준은 주력 제품인 뇌혈전 제거술용 마이크로카테터를 기준으로 한다. 다른 제품은 같은 원칙을 그 제품의 위험분석 결과(QP-71-01)에 따라 적용한다.

- 외주 서비스(시험기관, 교정기관 등)는 외부에 위탁한 프로세스로서 이 절차서에 따라 관리한다(ISO 13485:2016 4.1.5). EO 멸균은 자체 수행하므로 외주 대상이 아니다.

- 구매정보의 작성과 발주(ISO 13485:2016 7.4.2)는 구매관리 절차서에, 구매품의 입고와 검증(ISO 13485:2016 7.4.3)은 수입검사 기준서에 따른다.

- 제품 품질에 영향이 없는 일반 소모품(사무용품 등)의 공급업체는 적용하지 않는다.

# 3. 용어의 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 공급업체 | 당사에 원자재, 부자재, 포장재, 서비스를 공급하는 업체. 외주 가공업체와 외주 서비스 업체(시험·교정기관 등)를 포함한다. |
| 공급업체 평가 | 공급업체가 당사의 요구사항을 충족하는 제품을 공급할 수 있는 능력(기술, 공급, 품질보증)과 공급 성과를 확인하고 평가하는 것 |
| 승인 공급업체 | 평가 결과 등록 기준을 충족하여 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 등록된 공급업체. 구매는 승인 공급업체로부터만 한다. |
| 긴급 등록 | 정식 평가를 마치기 전에 공급이 시급히 필요한 경우, 조건과 기한을 정해 제한적으로 등록하는 것 (5.4) |
| 공급 보류 | 공급업체의 개선이 확인될 때까지 신규 발주를 중지하는 것 |
| 품질협약 | 공급업체와 품질 요구사항, 변경 사전 통보, 부적합 처리, 기록 유지 등을 서면으로 합의한 것 (품질협약서) |
| 성분 확인서 | 공급업체가 자재의 라텍스·프탈레이트류(DEHP 등) 함유 여부 등 성분 정보를 확인해 발행하는 문서 (5.6) |
| 성적서 (CoA) | 공급업체가 Lot별로 발행하는 시험성적서 또는 적합성 증명서 |

# 4. 책임과 권한

## 4.1 역할별 책임과 권한

| 역할 | 책임 | 권한 |
| --- | --- | --- |
| 최고경영자 | 공급업체 관리에 필요한 자원을 제공한다. | 자원 배정 |
| 품질책임자 | A등급 공급업체의 등록, 긴급 등록, 등록 취소를 승인한다. 공급업체 변경의 수용 여부를 승인한다 (5.9). | A등급 공급업체 등록·취소 승인 공급 보류 결정 |
| 구매부서장 | 공급품과 공급업체의 등급을 분류하고 공급업체를 평가·등록한다. 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)을 최신 상태로 유지하고 구매 담당자에게 알린다. 연간 재평가 계획을 수립하고 재평가를 수행한다. B·C등급 공급업체의 등록, 긴급 등록, 등록 취소를 승인한다. 공급업체와 품질협약을 체결하고 성분 확인서를 받는다. | B·C등급 공급업체 등록·취소 승인 공급업체 평가 결과 통보 |
| 품질부서장 | A등급 공급업체 평가에 참여하고 품질보증 능력을 평가한다. 외주 서비스 업체(시험·교정기관)를 평가한다. 수입검사 결과를 공급업체 모니터링 자료로 제공한다. 공급업체 부적합을 통보하고 시정조치를 요구한다 (5.8). | 공급업체 시정조치 요구 수입검사 강화 결정 |
| 연구소장 | 공급업체 변경이 설계와 위험관리 파일에 주는 영향을 검토한다 (5.9). 성분 확인서를 생체적합성 평가에 반영한다 (5.6). 멸균 장벽 포장재의 적합성 근거 자료를 검토한다 (5.11). | 변경 영향 판단 |
| 인허가부서장 | 성분 확인서의 라텍스·프탈레이트류 정보를 통합정보시스템 등록 정보와 대조한다 (5.6, QP-758-01). | - |
| 생산부서장 | 공정에서 발견된 공급품 불량 정보를 구매부서와 품질부서에 제공한다. | - |

## 4.2 결재 체계

| 기록 / 결정 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| A등급 공급업체 등록·긴급 등록·재평가·취소 (QP-74-01-F01) | 구매부서 | 품질부서장 | 품질책임자 |
| B·C등급 공급업체 등록·긴급 등록·재평가·취소 (QP-74-01-F01) | 구매부서 | 품질부서 | 구매부서장 |
| 외주 서비스 업체 등록·재평가 (QP-74-01-F01) | 품질부서 | - | 품질책임자 |
| 승인 공급업체 관리 대장 갱신 (QP-74-01-F02) | 구매부서 | - | 구매부서장 |
| 공급 보류 결정 | 품질부서장 | 구매부서장 | 품질책임자 |
| 공급업체 변경 수용 | 구매부서 | 연구소장, 품질부서장 | 품질책임자 |

# 5. 업무절차

## 5.1 공급품과 공급업체의 등급 분류

구매부서장은 공급품이 제품의 성능과 안전에 미치는 영향에 따라 공급업체 등급을 분류하고, 공급업체 등록 및 평가서(QP-74-01-F01)와 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 기록한다(ISO 13485:2016 7.4.1 c), d)). 분류할 때는 위험관리 절차서(QP-71-01)의 위험분석 결과를 반영하며, 위험분석 결과가 바뀌면 등급을 다시 검토한다.

| 등급 | 분류 기준 | 해당 예 (주력 제품: 뇌혈전 제거술용 마이크로카테터) |
| --- | --- | --- |
| A | 제품의 성능과 안전에 직접 영향을 주는 자재·가공품 인체에 접촉하는 자재 멸균 장벽을 이루는 포장재, 멸균에 사용하는 자재 제품 안전성을 판정하는 외주 서비스(시험기관) | 샤프트 튜브·폴리머 원료, 친수성 코팅제, 마커 밴드, 허브 멸균 파우치(멸균 장벽), EO 가스, 생물학적 지표(BI) 생물학적 안전성·EO 잔류물 시험기관 |
| B | 제품의 성능과 안전에 간접적으로 영향을 주는 자재 인체에 접촉하지 않는 제품 구성 자재 측정 결과에 영향을 주는 서비스 | 라벨 원단·인쇄 리본, 첨부문서, 외부 포장 상자 측정장비 교정기관 |
| C | 제품의 성능과 안전에 영향을 주지 않는 자재 | 완충재, 운송용 박스 테이프 |

한 공급업체가 등급이 다른 여러 품목을 공급하면 품목별로 등급을 분류하고, 공급업체는 가장 높은 등급으로 관리한다. 예: 멸균 파우치(A)와 외부 포장 상자(B)를 함께 공급하는 업체는 A등급 공급업체로 관리한다.

## 5.2 신규 공급업체의 선정 기준

구매부서장은 다음 기준으로 신규 공급업체 후보를 선정한다. A등급은 ①~③을 모두 충족해야 하며, B·C등급은 ①을 충족하고 ②~④ 중 하나 이상을 충족해야 한다.

  - ① 당사가 요구하는 사양의 제품을 공급할 수 있는 기술 능력과 설비가 있다 (견본 또는 성적서로 확인).

  - ② 품질경영시스템 인증(ISO 13485, 「의료기기 제조 및 품질관리 기준」 적합인정 등) 또는 그에 준하는 품질관리 체계를 갖추었다.

  - ③ 견본 시험(수입검사 기준서에 따른 시험)에 합격하였다.

  - ④ 같거나 유사한 제품을 의료기기 제조업체에 공급한 실적이 있다.

## 5.3 신규 공급업체의 평가와 등록

| 입력 | 후보 공급업체 정보, 인증서, 견본 시험 결과, 성적서, 성분 확인서(해당 시) |
| --- | --- |
| 담당 (누가) | 평가: 구매부서장 (A등급은 품질부서장 참여, 외주 서비스는 품질부서장) / 승인: 4.2에 따름 |
| 시기 (언제) | 최초 거래 전 |
| 출력 | 공급업체 등록 및 평가서 (QP-74-01-F01), 승인 공급업체 관리 대장 (QP-74-01-F02) |

수행 방법 (어떻게)

- 공급업체가 당사의 요구사항을 충족할 능력을 기술 능력, 공급 능력, 품질보증 능력으로 나누어 평가한다(ISO 13485:2016 7.4.1 a)). 평가 항목과 배점(100점 만점)은 QP-74-01-F01에 따른다.

- 평가 방법은 등급에 따라 다음과 같이 한다.

  - A등급: 현장심사를 원칙으로 한다. ISO 13485 인증서나 GMP 적합인정서가 유효하면 서류심사로 대신할 수 있으나, 견본 시험은 생략하지 않는다.

  - B·C등급: 서류심사로 할 수 있다.

  - 외주 서비스(시험·교정기관): 품질부서장이 인정기관 인정(KOLAS 등) 보유 현황과 범위를 서류로 확인한다.

- 평가 결과에 따라 다음과 같이 처리한다.

| 등급 | 평가 점수 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| A | 70점 이상 | 승인 공급업체로 등록 |
| B, C | 60점 이상 | 승인 공급업체로 등록 |
| A / B, C | 70점 / 60점 미만 | 등록하지 않는다. 최소 3개월 뒤 재평가하여 기준을 충족하면 등록하고, 재평가에서도 미달하면 등록하지 않는다. |

- 등록이 승인되면 구매부서장은 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 등재하고 구매 담당자에게 알린다. 대장에는 공급업체, 공급품, 등급, 등록일, 평가 점수, 품질협약 여부, 성분 확인서 입수 여부, 재평가 예정일, 상태(정상, 긴급 등록, 조건부 유지, 공급 보류, 취소)를 기록한다.

- 다음의 경우에는 평가를 생략할 수 있으며, 생략 사유를 QP-74-01-F01에 기록한다. A등급 공급품과 외주 서비스는 생략할 수 없다.

  - C등급 공급품을 공급하는 경우

  - 규격이 정해진 일반 표준품(예: 표준 규격 포장 테이프)으로 품질 수준을 규격으로 확인할 수 있는 경우

  - 견본 제작 등 제품에 사용하지 않는 단발성 거래인 경우

- 대리점을 통해 공급받는 경우에는 대리점이 아니라 실제 제조업체를 기준으로 평가하고, 제조업체 정보(제조원, 성적서)를 확보한다.

## 5.4 긴급 등록

기존 공급업체의 공급 중단 등으로 정식 평가를 마치기 전에 공급이 시급히 필요한 경우, 아래 조건으로 제한적으로 등록할 수 있다.

수행 방법 (어떻게)

- 긴급 등록은 사유, 대상 공급품, 등록 기한을 QP-74-01-F01에 적고 4.2에 따라 승인받는다. 승인 공급업체 관리 대장에는 상태를 "긴급 등록"으로 표시하고 기한을 적는다.

- A등급 공급품은 대체 공급업체가 없고 공급이 끊기면 제품 공급에 차질이 생기는 경우에만 허용하며, 품질책임자가 승인한다.

- 긴급 등록 기간에는 다음 조건을 지킨다.

  - 매 Lot 성적서를 확인하고, 수입검사를 강화한다 (A등급은 수입검사 기준서의 전 항목 시험).

  - A등급은 견본 시험과 성분 확인서(해당 시)를 사용 전에 확보한다.

  - 긴급 등록일부터 3개월 이내에 정식 평가(5.3)를 마친다.

- 기한 안에 정식 평가를 마치지 못하거나 평가 결과 등록 기준에 미달하면 거래를 중지하고, 긴급 등록 기간에 공급받은 자재의 처리를 품질부서장이 결정한다.

## 5.5 품질협약

수행 방법 (어떻게)

- 구매부서장은 A등급 공급업체, 외주 가공업체, 외주 서비스 업체와 품질협약서를 체결한다(ISO 13485:2016 4.1.5, 7.4.2). B등급은 필요하면 체결한다.

- 품질협약서에는 다음을 포함한다.

  - 공급품의 품질 요구사항과 합격 기준

  - 공급품이 요구사항을 충족하는 능력에 영향을 줄 수 있는 모든 변경(원료·성분, 공정, 제조소, 하위 공급업체 등)을 실행 전에 당사에 서면으로 통보한다는 내용 (ISO 13485:2016 7.4.2)

  - Lot별 성적서 제공과 추적성 기록 유지

  - 납품 포장 상태 요구사항(오염·손상 방지)과 제조일·사용기한 표시 (해당 시)

  - 성분 확인서 제공 (해당 시, 5.6)

  - 부적합 발생 시 통보와 시정조치 협조

  - 당사와 규제기관(식품의약품안전처, 심사기관)의 심사 협조

  - 관련 기록의 보존기간

- 품질협약 체결 여부와 협약서 번호는 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 기록한다. 협약서 원본은 계약 문서로 구매부서가 보관한다.

## 5.6 자재 성분 확인

인체에 접촉하는 자재는 라텍스와 프탈레이트류 함유 여부가 생체적합성과 의료기기 통합정보시스템 등록 정보(QP-758-01)에 직접 관련되므로 다음과 같이 관리한다.

수행 방법 (어떻게)

- 구매부서장은 인체에 접촉하는 A등급 자재의 공급업체로부터 등록 시 성분 확인서(라텍스·프탈레이트류 함유 여부, 필요하면 원료 조성)를 받는다.

  - 주력 제품의 대상 예: 샤프트 튜브·폴리머 원료, 친수성 코팅제, 허브, 접착제(사용 시)

- 성분 확인서는 재평가(5.7) 때 유효성을 다시 확인하고, 성분이 바뀌면 변경 통보(5.9) 대상으로 처리한다.

- 구매부서장은 성분 확인서를 연구소장과 인허가부서장에게 제공한다. 연구소장은 생체적합성 평가에, 인허가부서장은 통합정보시스템의 라텍스·프탈레이트류 등록 정보와의 대조에 사용한다.

- 성분 확인서 입수 여부는 승인 공급업체 관리 대장에 기록한다.

## 5.7 공급업체 모니터링과 재평가

| 입력 | 수입검사 기록, 공정 불량 정보, 납기 실적, 고객불만, 공급업체 시정조치 이행 실적 |
| --- | --- |
| 담당 (누가) | 모니터링·재평가: 구매부서장 (A등급은 품질부서장 참여) / 승인: 4.2에 따름 |
| 시기 (언제) | 모니터링: 분기 1회 / 재평가: 연 1회 (재평가 계획에 따름), 5.8의 수시 재평가 조건 발생 시 |
| 출력 | 공급업체 등록 및 평가서 (QP-74-01-F01)의 재평가 기록, 승인 공급업체 관리 대장 (QP-74-01-F02) 갱신 |

수행 방법 (어떻게)

- 구매부서장은 분기마다 공급업체별 입고 불량률, 공급업체 기인 공정 불량률, 납기 준수율, 공급업체 기인 고객불만 건수를 집계해 모니터링한다. 모니터링 결과는 재평가의 입력으로 쓴다(ISO 13485:2016 7.4.1).

- 구매부서장은 매년 초 재평가 계획(대상, 시기)을 수립하고 승인 공급업체 관리 대장의 재평가 예정일 칸에 적는다. 재평가 대상은 다음과 같다.

  - A등급 공급업체와 외주 서비스 업체: 전체, 연 1회

  - B·C등급 공급업체: 연간 입고 불량률 5% 이상, 연간 공급업체 기인 공정 불량률 3% 이상, 또는 품질부서장이 재평가가 필요하다고 요청한 업체

  - 5.8의 단계별 대응에서 수시 재평가 대상이 된 업체

- A등급 공급업체가 유효한 ISO 13485 인증이나 GMP 적합인정을 유지하면 재평가 시 현장심사를 서류심사로 대신할 수 있다. 다만 성과 모니터링 결과에 따른 재평가는 생략하지 않는다.

- 재평가 결과에 따라 다음과 같이 처리하고, 승인 공급업체 관리 대장의 상태를 갱신한다.

| 구분 | A등급 | B·C등급 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유지 | 70점 이상 | 60점 이상 | 등록 유지 |
| 조건부 유지 | 60점 이상 ~ 70점 미만 | 50점 이상 ~ 60점 미만 | 등록을 유지하되 개선을 요구하고, 수입검사 강화를 품질부서장에게 요청한다. |
| 재평가 | 60점 미만 | 50점 미만 | 6개월 이내 재평가를 통보하고, 대체 공급업체를 확보한다. 재평가에서도 같은 구간이면 등록을 취소한다(5.10). |

위 점수 기준과 재평가 조건(5%, 3%)은 회사 기준이다.

## 5.8 공급업체 부적합의 처리

공급품이 요구사항을 충족하지 못한 것은 공급품의 위험과 규제 요구사항 준수에 비례하여 공급업체와 함께 처리한다(ISO 13485:2016 7.4.1). 수입검사 불합격, 공정 중 발견된 공급품 불량, 공급업체 기인 고객불만이 발생하면 품질부서장은 아래와 같이 단계적으로 대응한다.

| 단계 | 대응 | 공급품 처리 |
| --- | --- | --- |
| 1회 발생 | 부적합 내용을 서면으로 통보하고, 원인과 대책의 회신을 요청한다. A등급 공급품은 1회부터 공급업체 시정조치를 요구한다(QP-85-01 6.9). | 해당 Lot 반품 또는 선별 사용 (부적합품 관리 절차서) |
| 같은 유형 연속 2회 | 공급업체 시정조치를 요구하고(QP-85-01 6.9), 필요하면 공급업체 현장에서 원인을 조사한다. 해당 공급품의 수입검사를 강화한다. | 반품, 강화 검사 |
| 같은 유형 연속 3회 | 불량 내역을 첨부해 수시 재평가를 공문으로 통보하고 30일 이내에 재평가한다(5.7). 개선이 확인될 때까지 공급을 보류하고 대체 공급업체를 검토한다. | 공급 보류 (4.2에 따라 승인) |

수행 방법 (어떻게)

- 공급업체의 시정조치 회신은 내용을 검토하고, 이후 수입검사 결과로 효과를 확인한다.

- 부적합이 이미 사용·출하한 제품에 영향을 줄 수 있으면 해당 Lot를 추적하고(QP-758-01 5.8), 부적합품 관리 절차서와 시정 및 예방조치 절차서(QP-85-01)에 따라 처리한다.

- 대응 이력은 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 기록하고 공급업체 상태(공급 보류 등)를 갱신한다. 재평가(5.7) 때 해당 공급업체의 성과 평가에 반영하며, 수시 재평가에서도 개선되지 않으면 등록을 취소한다(5.10).

단계별 대응 기준(연속 2회, 3회)은 회사 기준이다.

## 5.9 공급업체 변경의 관리

수행 방법 (어떻게)

- 공급업체로부터 변경 통보를 받거나 다른 경로로 공급품 변경(재질·원료·성분, 규격, 제조공정, 제조소, 하위 공급업체 등)을 알게 되면, 구매부서는 변경 내용을 연구소장과 품질부서장에게 알린다.

- 연구소장과 품질부서장은 변경이 제품실현 프로세스나 의료기기에 영향을 주는지 결정한다(ISO 13485:2016 7.4.3). 생체적합성, 성능, 멸균·포장, 위험관리 파일(QP-71-01 5.9)에 대한 영향을 검토한다.

- 영향이 있으면 필요한 검증(견본 시험, 공정 검증 등)을 마친 뒤에만 변경품을 받으며, 수용 여부는 품질책임자가 승인한다. 설계 변경이 필요하면 설계 및 개발 절차서를 적용한다.

- 검토 결과와 결정은 QP-74-01-F01에 기록하고, 필요하면 승인 공급업체 관리 대장을 갱신한다.

## 5.10 공급업체 등록 취소

수행 방법 (어떻게)

- 다음의 경우 공급업체 등록을 취소하며, 승인은 4.2에 따른다.

  - 재평가(5.7) 결과 재평가 구간에 해당하고, 6개월 이내 재평가에서도 개선되지 않은 경우

  - 5.8의 수시 재평가에서도 개선되지 않은 경우

  - 품질 문제가 발생했는데도 시정조치 요구에 응하지 않는 경우

  - 변경 사전 통보 등 품질협약을 위반한 경우

  - 긴급 등록 기한 안에 정식 평가를 마치지 못하거나 평가 결과 기준에 미달한 경우 (5.4)

  - 외주 서비스 업체가 인정기관 인정을 유지하지 못한 경우

  - 공급품이 더 이상 필요 없거나 부도·휴업 등으로 거래를 계속할 수 없는 경우

- 등록이 취소되면 승인 공급업체 관리 대장의 상태를 "취소"로 바꾸고 구매 담당자에게 알린다. 당사 자산(도면, 금형, 치공구, 사급 자재 등)을 회수하고, 미사용 공급품의 처리를 결정한다.

- 등록이 취소된 공급업체와 다시 거래하려면 신규 공급업체 평가(5.3)를 거친다.

## 5.11 멸균 장벽 포장재 공급업체의 추가 요구사항

당사는 EO 멸균을 자체 수행하므로, 멸균 장벽 포장재(주력 제품의 멸균 파우치)는 멸균 효과와 사용기한 동안의 무균성 유지에 직접 영향을 준다. 이 포장재의 공급업체는 5.1~5.10에 더해 다음과 같이 관리한다.

수행 방법 (어떻게)

- 선정과 평가: A등급으로 관리하며, 현장심사를 원칙으로 한다. 공급업체로부터 ISO 11607-1에 따른 포장재 적합성 근거(시험보고서, 성적서, 적합선언 등)를 받는다. 확인할 항목은 다음과 같다.

  - 미생물 차단성

  - EO 가스 투과성과 탈기(잔류물 제거) 적합성

  - 생체적합성·독성

  - 실링 적합성

  - 라벨·인쇄 잉크와의 적합성 (인쇄 포장재인 경우)

  - 사용기한 동안의 안정성

- 연구소장은 위 근거 자료가 당사 포장 설계와 EO 멸균 조건에 맞는지 검토한다. 실제 포장 형태에서의 멸균 적합성, 실링 공정, 사용기한 동안의 포장 무결성은 EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서(QP-757-01)와 포장 공정 밸리데이션(ISO 11607-2)에서 확인한다. 공급업체 평가는 이 확인을 진행할 수 있는 수준의 자료와 견본을 확보하는 것을 목적으로 한다.

- 품질협약(5.5)에는 다음을 포함한다.

  - 청결 납품 기준: 내부 포장(예: 이중 비닐 포장)으로 밀봉하여 납품하고, 제조 환경 관리(청정도 등) 수준을 명시

  - Lot 식별정보, 제조일, 사용기한의 표시

  - 재질, 규격, 제조공정, 제조소, 원료(접착제·코팅 등), 하위 공급업체 변경의 사전 통보

- 변경 통보를 받으면 5.9에 따라 영향을 평가하며, 멸균 장벽 재질이나 구조가 바뀌면 포장 밸리데이션과 EO 멸균 밸리데이션을 다시 해야 하는지 판단한다(QP-757-01).

- 외부 포장 상자(B등급)는 선정 시 운송·보관 중 진동과 충격으로부터 제품을 보호하는 성능에 관한 자료를 확인한다. 실제 포장 형태의 운송 보호 성능은 포장 밸리데이션(운송 조건 평가)에서 확인한다.

- 다음 사항은 각 문서에 정한 방법에 따르며, 이 절차서는 공급업체에 그에 필요한 정보와 납품 조건을 요구한다.

  - 납품 시 확인(품명, 규격, 수량, Lot 식별정보, 포장 손상, 성적서, 사용기한)과 표본 시험: 수입검사 기준서

  - 포장재의 보관(지정 장소, 공급업체 권장 온습도, 선입선출, 사용기한 관리, 검사 상태 구분): 자재·보관 관리 문서

  - 포장 작업구역의 환경 관리와 실링 공정: 생산·포장 공정 문서

  - 사용한 포장재 Lot의 제조기록 기재와 추적: 제조기록서, UDI 절차서(QP-758-01) 5.8

# 6. 관련문서

| 문서 | 이 절차서와의 연계 |
| --- | --- |
| 구매관리 절차서 | 구매정보 작성과 발주 (ISO 13485:2016 7.4.2). 승인 공급업체로부터만 구매 |
| 수입검사 기준서 | 공급품의 입고와 검증 (ISO 13485:2016 7.4.3), 견본 시험, 모니터링 자료, 포장재 납품 시 확인 (5.11) |
| 위험관리 절차서 (QP-71-01) | 등급 분류에 위험분석 반영 (5.1), 공급업체 변경의 위험 영향 (5.9) |
| 시정 및 예방조치 절차서 (QP-85-01) | 공급업체 시정조치 요구 (5.8) |
| UDI 절차서 (QP-758-01) | 공급품 Lot 추적 (5.8), 라텍스·프탈레이트류 등록 정보 (5.6) |
| EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 (QP-757-01) | 멸균 관련 자재(EO 가스, BI, 멸균 파우치)의 요구사항, 포장 형태에서의 멸균 적합성과 재밸리데이션 판단 (5.11) |
| 자재·보관 관리 문서 | 공급품과 포장재의 보관 조건 (5.11) |
| 생산·포장 공정 문서 | 포장 작업구역 관리, 실링 공정과 포장 밸리데이션 (ISO 11607-2) (5.11) |
| 문서관리 절차서 (QP-424-01) | 이 절차서와 양식의 관리 |
| 기록관리 절차서 (QP-425-01) | 공급업체 기록의 보관, 열람, 폐기 |
| 부적합품 관리 절차서 | 불합격 공급품의 격리와 처리 |
| 설계 및 개발 절차서 | 공급업체 변경에 따른 설계 변경 |

관련 규격 및 법령

| 규격 / 법령 | 내용 |
| --- | --- |
| ISO 13485:2016 | 4.1.5 외부 위탁 프로세스, 7.4.1 구매 프로세스 |
| ISO 11607-1, ISO 11607-2 | 최종 멸균 의료기기 포장: 재료·멸균 장벽 시스템 요구사항, 포장 공정 밸리데이션 (5.11) |
| 「의료기기 제조 및 품질관리 기준」 | 식품의약품안전처 고시 제2026-46호 |

# 7. 양식 및 기록

| 양식명 | 양식번호 | 관리 형태 | 관리부서 | 보존기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공급업체 등록 및 평가서 (평가, 재평가, 분기 모니터링, 긴급 등록, 변경 검토) | QP-74-01-F01 | 종이 원본 | 구매부서 | 거래 종료 후, 해당 공급품을 사용한 마지막 제품의 제조일부터 5년 (제품 수명이 5년을 넘으면 그 수명 기간) |
| 승인 공급업체 관리 대장 (공급업체 현황, 부적합 대응 이력) | QP-74-01-F02 | 종이 원본 | 구매부서 | 최신본을 유지하고, 갱신 전 대장은 위와 같은 기간 보존 |

보존기간은 「의료기기법 시행규칙」 제12조제1항제4호와 ISO 13485:2016 4.2.5를 근거로 한다. 두 기록은 2등급(사내)으로 관리하며, 보관·열람·정정·폐기 방법은 기록관리 절차서(QP-425-01)에 따른다. 품질협약서와 성분 확인서는 F01과 같은 기간 보관한다.