EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서

뇌혈관용 마이크로카테터 · 자체 EO 멸균

| 회사명 |  |
| --- | --- |
| 문서번호 |  |
| 개정번호 |  |
| 시행일 |  |

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |
| 날짜 |  |  |  |

# 1. 목적

뇌혈관용 마이크로카테터의 EO(산화에틸렌) 멸균 공정이 무균성 보증 수준(SAL) 10⁻⁶을 일관되게 달성하고, 제품 성능·포장·EO 잔류물 기준을 해치지 않음을 밸리데이션으로 입증하는 방법을 정한다. 또한 밸리데이션된 상태를 일상관리와 재밸리데이션으로 유지하는 방법을 정한다.

# 2. 적용 범위

- 대상 제품: 자사가 제조하는 뇌혈관용 마이크로카테터 전 모델과 그 멸균 포장 형태

- 대상 공정: 전처리(preconditioning), 멸균(컨디셔닝, EO 주입·노출, 배기·세척), 후처리 통기(aeration)

- 수행 주체: 자사 제조소에 설치한 EO 멸균 설비로 자사가 직접 수행한다 (외부 위탁 없음).

- 대상 시장: 국내 (식품의약품안전처 「의료기기 제조 및 품질관리 기준」 적용)

# 3. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| SAL | 무균성 보증 수준. 멸균 후 한 개 제품에 생존 미생물이 있을 확률 (목표 10⁻⁶) |
| 바이오버든 | 멸균 전 제품에 있는 생존 미생물 수 |
| SIP | 시료 부분. 바이오버든 시험에 쓰는 제품의 일부분 |
| BI | 생물학적 지표. EO 내성이 높은 포자(통상 Bacillus atrophaeus)를 담은 지표 |
| PCD | 공정 시험 장치. 멸균 효과를 확인하려고 BI를 넣어 두는 장치 |
| IPCD / EPCD | 제품 안에 BI를 넣은 내부 PCD / 적재물 밖에 두는 외부 PCD |
| IQ / OQ / PQ | 설치 적격성 / 운전 적격성 / 성능 적격성 |
| MPQ / PPQ | PQ 중 미생물 성능 적격성 / 물리적 성능 적격성 |
| 하프 사이클 | 정상 사이클의 EO 노출 시간을 절반으로 줄인 사이클 |
| 오버킬 방법 | 하프 사이클에서 BI(10⁶ 포자)가 모두 사멸하면 정상 사이클이 SAL 10⁻⁶ 이상을 준다고 보는 접근 |
| 파라메트릭 출하 | BI 배양 없이 공정 파라미터 기록만으로 멸균 로트를 출하하는 방식 |

# 4. 관련 규격 및 참고 문서

| 규격·문서 | 이 절차서에서의 용도 |
| --- | --- |
| ISO 13485 7.5.7 | 멸균 공정 및 무균 차단 시스템 밸리데이션 (핵심 조항) |
| ISO 13485 7.5.5 | 멸균 의료기기 특별 요구사항 (로트별 멸균 공정 기록) |
| ISO 13485 7.5.6 | 공정 밸리데이션 일반 |
| 「의료기기 제조 및 품질관리 기준」 (식약처 고시 제2026-46호) 별표 2의 7.5 | 국내 GMP 심사 기준 |
| ISO 11135 | EO 멸균 공정의 개발, 밸리데이션, 일상관리 (기본 규격) |
| ISO 11138-1, -2 | EO용 생물학적 지표 |
| ISO 11737-1 | 바이오버든 측정 |
| ISO 11737-2 | 멸균 공정 밸리데이션용 무균 시험 |
| ISO 10993-7 | EO·ECH 잔류물 허용 한도와 측정 |
| ISO 11607-1, -2 | 무균 차단 포장 시스템과 포장 공정 밸리데이션 |
| ISO 14644 시리즈 | 청정실 환경 관리 (바이오버든 관리 근거) |
| 사내 문서 | 위험관리 절차서, 구매 및 공급업체 관리 절차서, CAPA 절차서, 변경 관리 절차서, 계측기 교정 절차서, 공정검사지침서, 완제품 검사성적서 |

## GMP 심사와의 관계

「의료기기 제조 및 품질관리 기준」 제7조제1항제2호는 적합성인정등 심사 신청 시 다음 자료를 요구한다. 이 절차서와 그 기록이 해당 자료가 된다.

- 사목: 대표 품목의 제품표준서(멸균 공정 설명 포함)와 멸균 유효성 확인 절차서 → 이 절차서

- 마목: 대표 품목 완제품 시험 관련 절차서와 시험성적서(멸균제품은 멸균되었음을 입증할 수 있는 자료 포함) → 6.10 밸리데이션 보고서와 6.11 로트별 멸균 기록

# 5. 책임과 권한

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 멸균 담당자 | 밸리데이션 계획·프로토콜·보고서 작성, 멸균 설비 운전, 일상 멸균 기록 작성 |
| 설비·공무 담당 | 멸균 설비 설치·유지보수, 계측기 교정 관리, IQ·OQ 수행 지원 |
| 품질부서 | 프로토콜·보고서 검토, 바이오버든·BI·무균·잔류물 시험 관리, 멸균 로트 출하 판정 |
| 개발부서 | 멸균 후 제품 성능·코팅·포장 영향 평가 |
| 생산부서 | 정해진 적재 패턴 준수, 멸균 전 바이오버든 관리 (청정실 작업 준수) |

# 6. 절차

밸리데이션은 아래 순서로 진행한다. 각 단계는 승인된 프로토콜에 따라 수행하고 보고서로 마감한다.

- 제품 정의와 제품군 채택 (6.1)

- 공정 정의 (6.2)

- 설치·운전 적격성 IQ·OQ (6.3)

- 바이오버든 측정 (6.4)

- PCD와 BI 선정 (6.5)

- 미생물 성능 적격성 MPQ (6.6)

- 물리적 성능 적격성 PPQ (6.7)

- EO 잔류물 평가 (6.8)

- 제품·포장 영향 평가 (6.9)

- 밸리데이션 보고서 승인 (6.10)

- 일상관리와 출하 (6.11)

- 재밸리데이션과 변경 관리 (6.12)

## 6.1 제품 정의와 제품군 채택

멸균 대상 제품을 모델, 재료, 구조, 포장 형태, 적재 방법으로 정의한다. 마이크로카테터는 내경이 작고 길이가 긴 내강, 보호 디스펜서 코일 안에 감긴 형태 때문에 EO와 습기가 침투하기 어렵다. 따라서 다음 기준으로 제품군을 묶고, 멸균이 가장 어려운 모델을 마스터 제품으로 정한다.

- 가장 작은 내경과 가장 긴 유효길이

- 내강을 막을 수 있는 구성품 (셰이핑 맨드릴 삽입 여부, 허브 캡)

- 포장 구성 (디스펜서 코일, 파우치 수, 카톤)

- 바이오버든이 가장 많은 모델 (6.4 결과)

신규 모델은 마스터 제품보다 멸균 난이도가 같거나 낮다는 근거를 문서화해 기존 밸리데이션에 편입한다. 근거가 없으면 별도 밸리데이션을 한다.

## 6.2 공정 정의

공정 파라미터와 허용 범위를 정의한다. 실제 수치는 멸균 설비와 제품에 따라 개발 단계에서 정한다.

| 단계 | 관리 파라미터 |
| --- | --- |
| 전처리 | 온도, 상대습도, 시간, 적재물 온도 |
| 컨디셔닝 | 진공 깊이, 증기 주입량, 상대습도, 유지 시간 |
| EO 노출 | EO 농도(또는 주입량·압력 상승), 온도, 노출 시간 |
| 배기·세척 | 진공·공기 세척 횟수 |
| 통기 | 온도, 시간 |

제품 재료(폴리머, 친수성 코팅, 접착제)와 포장재가 견디는 최고 온도와 압력 변화 속도를 확인해 허용 범위에 반영한다. 허용 범위는 6.3 OQ에서 확인한 설비 운전 범위 안이어야 한다.

## 6.3 설치·운전 적격성 (IQ·OQ)

- IQ: 멸균기, 전처리실, 통기실, EO 가스 공급 장치, 배기가스 처리 장치, 계측기, 제어 소프트웨어가 구매 사양서와 제조사 사양대로 설치됐는지 확인한다.

- OQ: 빈 챔버에서 누설, 진공, 온도 분포, 압력 제어, 습도·가스 주입, 알람·인터록, 제어 소프트웨어, 데이터 기록이 사양대로 작동하는지 확인한다.

- OQ에서 실제 EO를 쓸지 대체 가스를 쓸지 정하고 근거를 기록한다.

- 기록: 「EO 멸균 설비 IQ·OQ 프로토콜 / 보고서」 양식

IQ·OQ가 적합으로 승인되기 전에는 PQ를 시작하지 않는다.

## 6.4 바이오버든 측정

- 시료 선정: 「바이오버든 시험 시료 선정 가이드」 양식에 따라 대표 제품, SIP, 채취 시점과 수량을 정한다.

- 측정 방법: ISO 11737-1에 따라 측정한다. 측정 전에 추출 방법의 회수율 밸리데이션을 수행해 보정계수를 정한다.

- 판단: 오버킬 방법을 쓰더라도 제품의 바이오버든 수준과 내성이 BI보다 낮다는 것을 확인한다.

- 모니터링: 정기 측정 주기와 경고·조치 기준을 정한다.

- 공정 연결: 시료 채취 시점은 공정검사지침서의 해당 공정 단계(예: 최종 포장 완료 후, 멸균 전)와 맞추고, 그 단계를 시료 선정 가이드에 기록한다.

## 6.5 PCD와 BI 선정

- BI: ISO 11138-2를 만족하는 EO용 BI를 사용한다. 통상 Bacillus atrophaeus 포자 10⁶개 이상이다.

- IPCD: 마스터 제품에서 멸균이 가장 어려운 위치에 BI를 둔다. 원위부 팁 쪽 내강 안쪽, 디스펜서 코일 안쪽 감김 부위가 후보이다. 위치 선정 근거를 기록한다.

- EPCD: 일상관리용 외부 PCD를 쓰려면, MPQ에서 EPCD가 IPCD보다 멸균이 같거나 더 어렵다는 것을 입증한다.

## 6.6 미생물 성능 적격성 (MPQ)

하프 사이클 오버킬 방법을 기본으로 한다.

- 정상 적재 패턴 또는 최대 적재 조건에서 IPCD와 EPCD를 정해진 위치에 분포시킨다.

- 프랙셔널 사이클(짧은 노출)로 일부 BI가 살아남는 것을 확인해 시험 방법의 감도를 확인한다.

- 하프 사이클을 연속 3회 수행해 모든 BI가 사멸하는지 확인한다.

- 필요하면 제품 무균 시험(ISO 11737-2)을 병행한다.

3회 모두 BI가 전부 음성이면, 노출 시간을 두 배로 한 정상 사이클이 SAL 10⁻⁶ 이상을 준다고 판단한다.

## 6.7 물리적 성능 적격성 (PPQ)

정상 사이클을 실제 적재 조건에서 연속 3회 수행한다. 적재물 안에 온도·습도 센서를 분포시켜 다음을 확인한다.

- 모든 파라미터가 6.2의 허용 범위 안에 있다.

- 적재물 내 온도·습도가 정해진 범위 안에 고르게 분포한다.

- 사이클 사이 재현성이 있다.

MPQ와 PPQ의 일부 사이클을 함께 수행할 수 있으며, 그 경우 프로토콜에 명시한다.

## 6.8 EO 잔류물 평가

ISO 10993-7에 따라 최대 노출 조건(정상 사이클, 재멸균을 허용하면 최대 횟수 포함) 후 EO와 ECH 잔류량을 측정한다. 마이크로카테터는 혈액에 접촉하는 외부 연결 기기이며 사용 시간이 짧으므로 제한 노출 범주의 한도를 적용한다. 한도는 ISO 10993-7 현행판에 따른다.

잔류량을 기준 이하로 낮추는 데 필요한 통기 조건(온도·시간)을 정하고, 통기 후 경과 시간별 측정으로 출하 가능 시점을 정한다.

## 6.9 제품·포장 영향 평가

최대 멸균 조건을 거친 제품으로 다음을 확인한다. 시험 자체는 설계 검증 시험 보고서로 관리할 수 있으며, 이 절차서는 그 결과를 밸리데이션 보고서에서 참조한다.

- 성능: KS P ISO 10555-1 항목(인장 강도, 누출, 허브), 꺾임 저항, 파열압

- 친수성 코팅: 윤활성, 코팅 내구성, 미립자 발생

- 치수와 외관: 팁 형상, 마커밴드 위치

- 포장: ISO 11607에 따른 밀봉 강도, 무결성

- 유효기간: 멸균 후 노화 시험(가속·실시간)으로 사용기한 동안 성능과 무균성 유지 확인

## 6.10 밸리데이션 보고서 승인

PQ 보고서의 결론부를 밸리데이션 최종 보고서로 한다. 보고서에는 다음을 포함한다. 품질 책임자가 승인한 뒤에만 해당 사이클로 제품을 출하할 수 있다.

- 프로토콜 대비 결과, 이탈과 그 영향 평가

- 확정된 공정 파라미터와 허용 범위, 적재 패턴

- 바이오버든, EO 잔류물, 제품·포장 영향 평가 결과 요약

- 일상관리 방법과 출하 방식

## 6.11 일상관리와 출하

- 매 멸균 로트마다 밸리데이션된 사이클과 적재 패턴을 쓰고, 공정 파라미터 기록을 남긴다 (ISO 13485 7.5.5).

- 출하 방식은 다음 중 하나로 정한다.

  - BI 출하: 로트마다 EPCD를 넣고 배양 결과가 음성이면 출하한다.

  - 파라메트릭 출하: 밸리데이션에서 입증한 모든 파라미터가 직접 측정·기록되는 경우에 한해 적용한다.

- 품질부서는 사이클 기록, BI 결과(해당 시), 통기 완료를 확인한 뒤 멸균 로트 출하를 판정한다.

- 제품 출하는 멸균 로트 출하 판정이 적합이고 완제품 검사성적서의 판정이 합격인 경우에만 한다. 완제품 검사성적서에는 해당 멸균 로트 번호를 기재해 두 기록을 연결한다.

- 파라미터 이탈이나 BI 양성이면 해당 로트를 격리하고 부적합품 관리 절차서와 CAPA 절차서에 따라 처리한다.

## 6.12 재밸리데이션과 변경 관리

- 정기 검토: 연 1회 이상 바이오버든 추세, 일상 멸균 기록, 설비 정비·교정 이력, 이탈 건을 검토하고, 결과에 따라 재적격성 평가 범위를 정한다.

- 변경 시 평가: 다음 변경은 밸리데이션 영향 평가를 한 뒤 필요한 범위의 재밸리데이션을 수행한다.

  - 제품 재료·구조·치수, 친수성 코팅 변경

  - 포장재·포장 구성·적재 패턴 변경

  - 멸균 설비의 이전, 주요 부품 교체, 제어 소프트웨어 변경, 사이클 파라미터 변경

  - 제조 환경 변경으로 바이오버든이 달라질 가능성

# 7. 기록 및 양식

이 절차를 수행하면 아래 기록이 생성된다. 각 기록은 지정된 양식으로 작성하고, 기록 관리 절차서에 따라 보관한다.

| No. | 생성되는 기록 | 관련 조항 | 양식 번호 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EO 멸균 설비 IQ·OQ 프로토콜 / 보고서 | 6.3 |  | 품질 책임자 |
| 2 | 바이오버든 시험 기록 (시료 선정 가이드 포함) | 6.4 |  | 품질부서 |
| 3 | PQ 프로토콜 / 보고서 (MPQ + PPQ, 밸리데이션 최종 보고서 포함) | 6.1, 6.5~6.7, 6.10 |  | 품질 책임자 |
| 4 | EO 잔류물 시험 보고서 | 6.8 |  | 품질부서 |
| 5 | 로트별 멸균 기록·출하 판정서 | 6.11 |  | 품질부서 |
| 6 | 정기 검토 기록, 멸균 변경 영향 평가서 | 6.12 |  | 품질 책임자 |

6.9의 제품·포장 영향 평가는 설계 검증 시험 보고서로 관리하고, 그 결과를 3번 보고서에서 참조한다.

기록의 보존 기간은 기록 관리 절차서를 따른다.

# 8. 멸균 방법 선정 근거

EO 멸균을 선택했다. 공개 자료에서 확인한 대표 뇌혈관 마이크로카테터(MicroVention Headway, ev3 Rebar-18 등)가 모두 EO로 멸균되었다. 방사선 멸균은 폴리머 샤프트와 친수성 코팅을 취화·변색시킬 수 있어 이 품목에 불리하다.

# 9. 개정 이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |