바이오버든 시험 시료 선정 가이드

(대표 제품 선정 · 시료 부분(SIP) 결정 · 시료 채취 시점과 수량)

| 양식 번호 | [작성 필요] |
| --- | --- |
| 양식 개정번호 | Rev. 0 (초안) |
| 관련 절차서 | EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 6.1, 6.4 [문서번호 작성 필요] |
| 적용 규격 | ISO 11737-1:2018 + A1:2021, ISO 11135 |
| 대상 품목 | 뇌혈관용 마이크로카테터 (EO 멸균, 자체 멸균) |
| 작성일 / 작성자 |  |

## 사용 안내

- 이 양식은 바이오버든을 측정하기 전에 "무엇을, 어느 부분을, 언제, 몇 개" 시험할지 정하고 근거를 남기기 위한 것이다.

- 측정 방법(추출, 배지, 배양 조건, 회수율 보정)과 경고·조치 한도는 이 양식의 범위가 아니며 별도 양식에서 정한다.

- 수치(로트 수, 시료 수, 주기 등)는 회사가 근거를 갖고 정한다. 이 양식에는 임의로 정한 값이 없다.

- □ 항목은 해당하는 칸에 ■ 또는 ✔ 표시한다. 해당 없는 항목은 N/A와 사유를 적는다.

# 1. 대상 제품 정보

이 가이드를 적용할 모델을 모두 적는다. 모델별 차이가 2장의 대표 제품 선정 근거가 된다.

| 모델명 | 내경 | 외경 | 유효길이 | 팁 형상 | 주요 재료 | 친수성 코팅 범위 | 포장 구성 (디스펜서·파우치·카톤) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

치수 단위를 머리글이나 칸에 함께 적는다 (예: inch 또는 mm, cm).

# 2. 대표 제품(제품군) 선정

여러 모델을 하나의 제품군으로 묶을 수 있으면, 바이오버든 측면에서 가장 불리한 모델(대표 제품)을 골라 시험한다. 아래 기준별로 모델을 비교하고 근거를 적는다.

## 2.1 제품군 구성 가능 여부

| 확인 항목 | 예 / 아니오 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 모든 모델이 같은 원자재·공급업체를 쓴다 |  |  |
| 모든 모델이 같은 제조 공정과 같은 작업 환경(청정실)에서 만들어진다 |  |  |
| 모든 모델이 같은 포장 구성과 포장 공정을 쓴다 |  |  |
| 모든 모델이 같은 EO 멸균 사이클로 멸균된다 |  |  |

판정:  □ 하나의 제품군으로 묶음     □ 제품군을 나눔 (구분: ________________________ )

## 2.2 대표 제품 선정 기준 비교

기준별로 바이오버든이 가장 높을 것으로 보이는 모델을 적는다. 기준과 판단 방향은 회사가 검토해 추가·삭제할 수 있다.

| 선정 기준 | 판단 방향 (바이오버든이 높아지는 쪽) | 해당 모델 | 근거 / 자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 크기·표면적 | 유효길이가 길고 외경이 클수록 표면적이 커진다 |  |  |
| 내강 | 내강이 길고 좁을수록 오염 제거·추출이 어렵다 |  |  |
| 재료와 코팅 | 코팅 범위가 넓거나 표면이 거친 재료 |  |  |
| 구성품 수 | 구성품(허브, 스트레인 릴리프, 맨드릴 등)이 많을수록 |  |  |
| 수작업 정도 | 조립·성형·검사의 수작업 단계가 많을수록 |  |  |
| 공정 단계·작업 환경 | 청정 등급이 낮은 구역을 거치는 단계가 많을수록 |  |  |
| 포장 구성 | 포장 전 노출 시간이 길거나 포장 구성품이 많을수록 |  |  |
| 생산량·생산 빈도 | 생산이 드물어 보관 기간이 길어지는 모델 |  |  |
| 기존 바이오버든 자료 | 이전 측정값이 가장 높은 모델 (자료가 있는 경우) |  |  |

## 2.3 선정 결과

| 대표 제품 (모델명) |  |
| --- | --- |
| 선정 근거 요약 |  |
| 대표 제품으로 대신하는 모델 |  |
| 별도 시험이 필요한 모델 (있으면) |  |

PQ에서 쓰는 멸균 마스터 제품과 같은 모델인지 확인한다. 다르면 그 이유를 적는다.

# 3. 시료 부분(SIP) 결정

SIP(Sample Item Portion)는 시험에 쓰는 제품의 일부분이다. 제품 전체로 시험할 수 없을 때만 일부를 쓰고, 그 비율로 제품 1개의 바이오버든을 환산한다.

## 3.1 전체 시험 가능 여부

| 확인 항목 | 예 / 아니오 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 제품 전체가 추출 용기에 들어간다 (유효길이를 고려) |  |  |
| 제품 전체의 내강을 추출액으로 채우고 배출할 수 있다 |  |  |
| 필요한 추출액 양을 여과·배양으로 처리할 수 있다 |  |  |

결정:  □ 제품 전체 시험 (SIP = 1)     □ 제품 일부 시험 (3.2 작성)

## 3.2 제품 일부를 시험하는 경우

| 시험할 부분 | 예: 원위부 ___ cm, 근위부 ___ cm, 허브 포함 여부 |
| --- | --- |
| SIP 산정 기준 | □ 길이 □ 표면적 □ 무게 □ 기타 ( ) |
| SIP 계산 | SIP = (시험 부분의 ____ ) ÷ (제품 전체의 ____ ) = ______ |
| 대표성 근거 | 시험 부분이 외면·내강·코팅 부위·구성품을 고르게 포함하는지 적는다 |
| 절단 방법 | 절단 위치, 도구, 무균 조작 방법 |

제품 1개당 바이오버든 환산식:

제품 1개당 바이오버든 = 측정값(CFU) × 회수율 보정계수 ÷ SIP

회수율 보정계수는 측정 방법 밸리데이션에서 정한다 (별도 양식).

# 4. 시료 채취 시점과 수량

## 4.1 채취 시점

시료는 멸균 직전 제품 상태를 대표하는 시점에서 채취한다.

| 선택 | 채취 시점 | 선택 근거 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| □ | 최종 포장 완료 후, 멸균 전 |  |
| □ | 최종 포장 전 (조립·검사 완료 후) |  |
| □ | 기타 ( ) |  |

| 채취 장소 |  |
| --- | --- |
| 채취 방법 (무균 조작) |  |
| 시험까지 보관 조건·최대 시간 | 온도: _______ 최대 ____ 시간 |
| 운송 방법 (외부 시험 시) |  |

## 4.2 시료 수량 계획

| 구분 | 로트 수 | 로트당 시료 수 | 채취 시점 | 빈도 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회수율 밸리데이션 |  |  |  | 1회 (변경 시 재실시) |  |
| 초기 바이오버든 측정 (밸리데이션용) |  |  |  | 1회 |  |
| 일상 모니터링 |  |  |  |  |  |
| 재평가 (변경·이탈 시) |  |  |  | 해당 시 |  |

로트는 서로 다른 생산 로트를 쓰고, 원자재 로트도 가능하면 다르게 한다.

## 4.3 선정 로트 기록 (초기 측정)

| No. | 생산 로트 번호 | 생산일 | 주요 원자재 로트 | 채취 수량 / 채취일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

# 5. 검토 및 승인

| 역할 | 성명 | 서명 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 (멸균 담당자) |  |  |  |
| 검토 (품질) |  |  |  |
| 승인 (품질 책임자) |  |  |  |

## 개정 이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. 0 |  | 제정 (초안) |  |