| 목 차 1. 목 적 2. 적용범위 3. 용어의 정의 4. 책임과 권한 5. 시정 및 예방조치 대상 6. 업무절차 7. 관련 문서 8. 해당 양식 및 기록 9. 업무절차도 관 리 구 분; ■ 원 본 ☐ 관리본 ☐ 비관리본. |
| --- |
| 본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함 |  |  |  |  |
|  | 성 명 | 부 서 | 일 자 | 서 명 |
| 작 성 | 서진철 | 품질부서 | 2026.10.27 | 서진철 |
| 검 토 | 윤정환 | 품질부서 | 2026.10.27 | 윤정환 |
| 승 인 | 정승인 | 품질책임자 | 2026.10.27 | 정승인 |

| 개정번호 | 시행일자 | 개정형태 | 개정사유 | 개정페이지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026.10.27 | 최초 제정 | 최초 제정 | - |

1. 목적

이 절차서는 이미 발생한 부적합의 원인을 제거해 재발을 방지하는 시정조치와, 잠재적 부적합의 원인을 제거해 발생을 방지하는 예방조치의 방법을 정한다(ISO 13485:2016 8.5.2, 8.5.3).

이를 통해 조치가 부적합의 영향에 비례해 지체 없이 이루어지고, 조치가 의료기기의 안전성과 성능 및 규제 요구사항 충족에 부정적 영향을 주지 않으며, 그 효과가 확인되도록 한다.

2. 적용범위

이 절차서는 당사(JSY)가 제조하는 아래 제품과, 그 제품의 품질에 영향을 주는 품질경영시스템 프로세스에서 확인된 부적합과 잠재적 부적합에 대한 시정조치와 예방조치에 적용한다.

| 회사명 | JSY |
| --- | --- |
| 제품명 | KMHSE-02-10 |
| 모델명 | G2-005-1027 |
| 제품 설명 | 뇌혈전 제거술용 마이크로카테터 (EO 멸균, 일회용) |

- 적용 프로세스: 설계 및 개발, 구매와 공급업체, 수입검사, 생산(EO 멸균 포함), 공정·완제품 검사, 보관과 출하, 라벨링과 UDI, 고객불만과 피드백, 내부심사, 데이터 분석, 경영검토

- 부적합품 자체의 식별, 격리, 처리(재작업, 특별채용, 폐기)는 부적합품 관리 절차서에 따르며, 이 절차서는 그 원인 제거를 다룬다(ISO 13485:2016 8.3).

- 공급업체의 원인으로 발생한 부적합은 구매 및 공급업체 관리 절차서(QP-74-01)와 이 절차서에 따라 공급업체에 시정조치를 요구한다(ISO 13485:2016 7.4.1).

3. 용어의 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 부적합 (Nonconformity) | 요구사항(제품 사양, 절차, 규격, 법령, 고객 요구)을 충족하지 못한 것 |
| 잠재적 부적합 | 아직 발생하지 않았으나 추세, 위험분석, 외부 정보 등으로 볼 때 발생할 가능성이 있는 부적합 |
| 시정 (Correction) | 발견된 부적합을 없애기 위한 즉시 조치. 예: 부적합 Lot 격리, 재검사, 라벨 교체. 원인을 제거하지 않으므로 재발 방지 조치가 아니다. |
| 시정조치 (Corrective Action) | 발생한 부적합의 근본원인을 제거해 재발을 방지하기 위한 조치 |
| 예방조치 (Preventive Action) | 잠재적 부적합의 원인을 제거해 발생을 방지하기 위한 조치 |
| CAPA | 시정조치와 예방조치(Corrective and Preventive Action)를 함께 이르는 말 |
| 근본원인 (Root Cause) | 제거하면 부적합의 재발 또는 발생을 막을 수 있는 가장 근원적인 원인. 부적합의 증상(Symptom)이나 부적합 내용을 다시 쓴 것은 근본원인이 아니다. |
| 기여 인자 (Contributing Factor) | 단독으로는 부적합을 일으키지 않지만 근본원인과 함께 작용해 부적합의 발생 가능성이나 영향을 키운 요인 |
| 실행 검증 | 계획한 조치가 계획대로 실행되었는지 객관적 증거로 확인하는 것 |
| 효과성 확인 | 실행한 조치로 근본원인이 제거되어 부적합이 재발하지 않음(예방조치는 발생하지 않음)을 정해진 기준과 기간으로 확인하는 것 |
| 요구자 | 시정조치 또는 예방조치가 필요하다고 판단해 요구서를 작성한 사람 |
| 조치부서 | CAPA마다 지정되어 원인조사, 계획 수립, 실행을 맡는 부서. 상설 부서가 아니며, 원칙적으로 부적합이 발생한 프로세스를 맡은 부서가 된다(6.1). |
| 주관 부서 / 협조 부서 | 여러 부서가 관련된 CAPA에서 원인조사와 조치를 총괄하는 조치부서를 주관 부서, 주관 부서의 요청에 따라 조사와 조치를 지원하는 부서를 협조 부서라 한다. |
| 조치부서장 | 조치부서로 지정된 부서의 장 |
| 조치 담당자 | 조치부서장이 지정한, 해당 CAPA의 원인조사와 조치를 실제로 수행하는 사람 |

4. 책임과 권한

CAPA 업무를 수행하는 사람은 이 절차서와 근본원인 분석 방법에 대한 교육을 받아야 하며, 교육 기록은 인적자원 관리 절차서에 따라 유지한다(ISO 13485:2016 6.2).

4.1 역할별 책임과 권한

| 역할 | 책임 | 권한 |
| --- | --- | --- |
| 최고경영자 | CAPA에 필요한 자원을 제공한다. 경영검토에서 CAPA 현황을 검토하고 필요한 결정을 한다 (ISO 13485:2016 5.6.2 e)). | 자원 배정 경영검토 결정 |
| 품질책임자 | CAPA 등급을 확정하고 조치 계획과 종결을 승인한다. 조치가 미흡하거나 기한을 넘기면 재조치나 상향 조치를 지시한다. CAPA 현황을 경영검토에 보고한다. | 계획·종결 승인 재조치 지시 출하 보류 결정 |
| 품질부서 (QA 담당자) | CAPA 요구를 접수해 번호를 부여하고 관리대장(QP-85-01-F02)에 등록한다. 조치부서(여러 부서가 관련되면 주관 부서와 협조 부서)를 지정안으로 정한다. 조치의 실행 검증과 효과성 확인을 수행한다. 조치부서와 독립적으로 확인하며, 품질부서가 조치부서인 경우에는 6.1에 따라 지정된 다른 부서장이 확인한다. 분기마다 CAPA 추세 보고서(QP-85-01-F03)를 작성한다. CAPA 기록을 보관한다. | CAPA 접수·반려 효과성 판정 |
| 요구자 (전 직원) | 시정조치나 예방조치가 필요하다고 판단하면 요구/보고서(QP-85-01-F01)의 요구 부분를 작성해 소속 부서장의 확인을 받는다. | CAPA 요구 |
| 조치부서장 (조치부서로 지정된 부서의 장) | 조치부서로 지정되면 조치 담당자를 지정한다. 원인조사와 조치 계획을 책임지고 검토한다. 계획한 기한 안에 조치를 실행한다. 주관 부서장이면 협조 부서의 업무를 조정하고 결과를 취합한다. | 조치 담당자 지정 협조 부서에 협조 요청 조치부서 지정에 대한 이의 제기 (6.1) |
| 조치 담당자 | 시정을 실행하고, 근본원인을 조사하며, 조치 계획을 작성·실행한다. | - |
| 협조 부서장 | 주관 부서의 요청에 따라 원인조사와 조치에 필요한 인원과 자료를 제공하고, 맡은 조치를 기한 안에 실행한다. | - |
| 연구소장 (위험관리 총괄) | CAPA가 위험관리 파일에 주는 영향을 검토하고, 위험 재평가가 필요하면 위험관리 절차서(QP-71-01)에 따라 수행한다. 조치가 설계 변경을 포함하면 설계 변경 절차를 적용한다. | 위험 재평가 요청 |
| 인허가부서장 | 부적합이 규제기관 보고, 회수, 권고문 발행 대상인지 판단한다. 조치가 허가사항 변경을 수반하는지 검토한다. | 규제 보고 판단 |
| 구매부서장 | 공급업체에 시정조치를 요구하고 결과를 받아 품질부서에 전달한다. | 공급업체 CAPA 요구 |

4.2 결재 체계

| 기록 / 결정 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPA 요구 | 요구자 | 요구자 소속 부서장 | 품질부서 (접수) |
| CAPA 등급 판정, 조치부서 지정 | 품질부서 | - | 품질책임자 |
| 원인조사와 조치 계획 | 조치 담당자 | 조치부서장 | 품질책임자 |
| 실행 검증과 효과성 확인 | 품질부서 | - | 품질책임자 |
| CAPA 종결 | 품질부서 | 조치부서장 | 품질책임자 |
| CAPA 추세 보고서 (QP-85-01-F03) | 품질부서 | 품질책임자 | 최고경영자 (경영검토) |

5. 시정 및 예방조치 대상

5.1 시정조치 대상

다음의 경우 CAPA 요구 여부를 검토한다. 검토 결과 시정만으로 충분하다고 판단하면 그 근거를 기록한다(6.4의 3)).

  - ① 업무가 품질매뉴얼, 절차서, 지침서에 정한 방법과 다르게 수행된 경우

  - ② 원자재, 공정, 완제품이 제품표준서·검사기준서의 요구사항을 충족하지 못한 경우

  - ③ 고객불만이나 이상사례가 접수된 경우 (ISO 13485:2016 8.2.2)

  - ④ 같은 유형·같은 현상의 부적합이 반복되는 경우 (12개월 안에 2회 이상). 원인이 같은지는 접수 단계에서 알 수 없으므로, 접수 시에는 부적합의 유형과 현상으로 판단한다.

  - ⑤ 구매품에 반복 부적합이 있거나 공급업체 평가 결과가 기준에 미달한 경우 (ISO 13485:2016 7.4.1)

  - ⑥ 내부심사, 외부심사(인증기관, 식품의약품안전처) 결과 부적합이 지적된 경우 (ISO 13485:2016 8.2.4)

  - ⑦ 공정 밸리데이션이나 EO 멸균 일상관리에서 이탈이 발생한 경우

  - ⑧ 경영검토 결과 시정조치가 필요하다고 결정된 경우

  - ⑨ 출하 후 부적합이 확인되어 회수나 권고문 발행이 필요한 경우 (ISO 13485:2016 8.3.3)

5.2 예방조치 대상

  - ① 데이터 분석에서 불량률이 품질목표나 검사기준서에 정한 허용치를 넘거나, 연속 3회 이상 상승하는 추세가 확인된 경우 (ISO 13485:2016 8.4)

  - ② 위험관리 활동에서 새로운 위해요인이 식별되거나 추정된 위험이 높아진 경우 (QP-71-01 5.8)

  - ③ 유사 뇌혈전 제거술용 기기의 이상사례, 회수 정보, 식품의약품안전처 안전성 정보에서 당사 제품에도 적용될 수 있는 문제가 확인된 경우

  - ④ 내부심사의 관찰사항이나 개선 권고가 있는 경우

  - ⑤ 공정 감시 데이터(EO 멸균 일상관리, 바이오버든, 환경 모니터링)가 관리 기준에 근접한 경우

  - ⑥ 공급업체 변경 통보나 원자재 변경 등으로 품질 저하가 예상되는 경우

제품 관련 대상 예 (뇌혈전 제거술용 마이크로카테터)

| 구분 | 예 |
| --- | --- |
| 제품 성능 | 친수성 코팅 박리·미립자, 팁 손상, 꺾임(kink), 파열압 미달, 스텐트 리트리버 통과 저항이나 재수납 불량, 마커 밴드 이탈 |
| 멸균·포장 | EO 멸균 이탈, EO 잔류물 초과, 파우치 실링 불량, 포장 무결성 시험 불합격 |
| 표시·추적성 | 라벨 혼입, 바코드 판독 불량, 사용기한·제조번호 오기, 통합정보시스템 등록 오류 |
| 고객불만·이상사례 | 시술 중 카테터 파손, 혈관 천공, 원위부 색전, 사용 중 판독 불가 라벨 |

6. 업무절차

6.1 CAPA 요구와 발행번호 부여

수행 방법 (어떻게)

- CAPA가 필요하다고 판단한 직원은 CAPA 요구/보고서(QP-85-01-F01)의 요구 부분에 부적합 내용, 발생 일자, 관련 제품·제조번호, 근거 기록을 적고 소속 부서장의 확인을 받아 품질부서에 제출한다.

- 부적합 내용은 사실과 객관적 증거(기록 번호, 수량, 측정값)로 적고, 추정이나 원인을 섞어 쓰지 않는다.

- 품질부서는 요구서를 접수한 날 아래 규칙으로 번호를 부여하고 CAPA 관리대장(QP-85-01-F02)에 등록한다.

  - 구성: CAPA-{발생 연도}-{일련번호 3자리}  예: CAPA-2026-001

  - 시정조치와 예방조치는 같은 번호 체계를 쓰고, 보고서의 구분 칸에 시정조치 또는 예방조치를 표시한다.

- 고객불만, 부적합 보고서, 심사 보고서 등 CAPA를 일으킨 기록의 번호를 함께 적어 서로 추적할 수 있게 한다.

- 품질부서는 접수할 때 부적합이 발생한 프로세스를 맡은 부서를 조치부서로 정하고, 품질책임자가 등급(6.2)과 함께 확정한다. 조치부서는 CAPA 요구/보고서와 관리대장에 기록한다.

  - 예: 공정 불량 → 생산부서, 설계 문제 → 연구소, 원자재·공급업체 문제 → 구매부서, 라벨·UDI 등록 오류 → 인허가부서 또는 생산부서, 시험·검사 오류 → 품질부서

  - 여러 부서가 관련되면 근본원인과 가장 관련이 큰 부서를 주관 부서로, 나머지를 협조 부서로 지정한다.

  - 원인이 어느 부서에 있는지 접수 단계에서 판단하기 어려우면 품질부서를 임시 주관 부서로 지정하고, 원인조사 결과에 따라 조치부서를 다시 지정한다.

- 조치부서장은 조치부서로 지정된 부서의 장이 맡으며, 지정을 받은 날 조치 담당자를 지정해 CAPA 요구/보고서에 적는다. 조치부서장이 부재하면 그 부서의 직무대행자가 맡는다.

- 지정된 부서장은 지정이 적절하지 않다고 판단하면 사유를 적어 품질부서에 이의를 제기할 수 있으며, 품질책임자가 다시 결정한다. 이의 제기 중에도 등급에 따른 시정(6.2)은 지연하지 않는다.

- 조치부서를 변경하면 변경 일자와 사유를 CAPA 요구/보고서와 관리대장에 기록한다.

- 품질부서가 조치부서(주관 부서 또는 임시 주관 부서)가 되는 경우에는 검증의 독립성을 위해 다음과 같이 한다.

  - 품질책임자는 해당 CAPA의 원인조사와 조치에 참여하지 않은 다른 부서장(원칙적으로 부적합과 관련된 프로세스의 부서장. 예: 검사 오류는 생산부서장)을 검증자로 지정하고, 검증자가 실행 검증과 효과성 확인(6.4의 8)~9))을 수행한다.

  - 품질책임자가 품질부서장을 겸해 조치부서장이 되는 경우, 조치 계획 승인과 종결 승인은 최고경영자가 한다.

  - 검증자와 승인자를 CAPA 요구/보고서와 관리대장에 기록한다.

6.2 등급 판정과 처리 기한

필요한 조치는 지체 없이 하며, 조치의 수준은 부적합의 영향에 비례하게 정한다(ISO 13485:2016 8.5.2). 품질부서는 접수한 날 등급안을 정하고 품질책임자가 확정한다. 판정에는 위험관리 절차서(QP-71-01) 5.1의 심각도 기준을 사용한다.

등급은 1등급 기준부터 차례로 적용한다. 반복 부적합(5.1④)이나 심사 부적합이라도 1등급 기준에 해당하면 1등급으로 판정하며, 1등급에 해당하지 않는 경우에만 2등급 또는 3등급으로 판정한다.

| 등급 | 기준 | 시정(즉시 조치) | 원인조사·계획 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1등급 (긴급) | 환자 안전이나 제품 성능에 영향을 줄 수 있는 경우(심각도 3 이상), 규제기관 보고나 회수 검토가 필요한 경우 | 접수 당일 | 접수일부터 15일 이내 |
| 2등급 (중요) | 1등급에 해당하지 않는 제품 관련 부적합 (제품 요구사항 부적합, 반복 부적합(5.1④), 심사 부적합 등) | 접수일부터 3일 이내 | 접수일부터 30일 이내 |
| 3등급 (일반) | 제품에 영향이 없는 문서·기록 등 시스템 부적합, 예방조치 | 해당 시 | 접수일부터 60일 이내 |

심사기관이나 식품의약품안전처가 기한을 정한 경우에는 그 기한을 따른다. 기한 안에 처리할 수 없으면 조치부서장은 사유와 변경 기한을 적어 품질책임자의 승인을 받는다.

6.3 시정조치 절차 (ISO 13485:2016 8.5.2)

| No. | ISO 13485:2016 8.5.2 요구사항 | 이 절차서의 수행 방법 |
| --- | --- | --- |
| a) | 부적합(고객불만 포함)의 검토 | 6.1 요구·접수, 6.2 등급 판정, 6.4의 1)~2) |
| b) | 부적합 원인의 결정 | 6.4의 4) 근본원인 조사 |
| c) | 재발 방지 조치의 필요성 평가 | 6.4의 3) 필요성 평가와 근거 기록 |
| d) | 필요한 조치의 계획·문서화·실행 (문서 개정 포함) | 6.4의 5)~7) 계획, 승인, 실행 |
| e) | 조치가 규제 요구사항이나 의료기기의 안전성·성능 충족 능력에 부정적 영향을 주지 않음을 검증 | 6.4의 6) 계획 적절성 검토 |
| f) | 취한 시정조치의 효과성 검토 | 6.4의 8)~9) 실행 검증과 효과성 확인 |

6.4 시정조치 업무처리 절차

| 입력 | CAPA 요구서, 관련 기록(부적합 보고서, 불만 기록, 심사 보고서, 검사 기록) |
| --- | --- |
| 담당 (누가) | 조치: 조치부서장·조치 담당자 / 검증: 품질부서 / 승인: 품질책임자 |
| 시기 (언제) | 접수 후 6.2의 기한 안 |
| 출력 | CAPA 요구/보고서 (QP-85-01-F01), CAPA 관리대장 (QP-85-01-F02) |

수행 방법 (어떻게)

- 조치 담당자는 부적합의 범위를 확인한다. 같은 원인이 다른 제조번호, 다른 공정, 이미 출하한 제품에 영향을 주는지 검토하고, 제조번호 추적은 UDI 절차서(QP-758-01) 5.8에 따른다.

- 조치 담당자는 등급에 따른 기한 안에 시정을 실행한다(예: 영향받은 Lot 격리, 출하 보류, 재검사). 출하한 제품에 영향이 있으면 인허가부서장이 회수·권고문 발행과 규제기관 보고 여부를 판단한다(6.8, ISO 13485:2016 8.3.3).

- 조치부서장은 재발 방지 조치(시정조치)가 필요한지 평가한다. 다음 조건을 모두 만족하면 시정만으로 충분하다고 판단할 수 있으며, 조건별 확인 근거(기록 번호)를 CAPA 요구/보고서에 적고 품질책임자의 승인을 받아 종결한다.

  - 환자 안전이나 제품 성능에 영향이 없다 (위험관리 절차서 QP-71-01 5.1의 심각도 2 이하).

  - 영향 범위가 확인되었고, 영향받은 제품과 기록은 시정으로 모두 처리되었다 (출하품 영향 없음).

  - 최근 12개월 안에 같은 유형·같은 현상의 부적합 이력이 없다 (CAPA 관리대장 QP-85-01-F02로 확인).

  - 부적합이 절차, 설비, 교육 같은 시스템 요인이 아니라 개별적·우발적 사건에서 비롯되었음이 확인되었다.

  - 다음은 시정만으로 종결할 수 없다: 1등급 CAPA, 반복 부적합(5.1④), 내부·외부 심사에서 지적된 부적합, 규제기관 보고나 회수 대상인 부적합.

  - 시정만으로 충분한 경우의 예: 시험성적서의 단순 기재 오류를 검토 단계에서 발견해 즉시 정정했고 같은 오류 이력이 없는 경우, 운송 중 외부 상자 1개가 파손되었으나 내부 멸균 포장의 무결성을 확인하고 상자만 교체한 경우

  - 이 조건과 예는 제품 데이터가 쌓이기 전의 약식 기준이며, 데이터 분석 결과(6.10)에 따라 경영검토에서 다시 정한다.

- 조치 담당자는 근본원인을 조사한다.

  - 6M(방법, 장비, 환경, 사람, 자재, 측정) 분류와 5 Why 분석을 기본 도구로 쓰고, 필요하면 특성요인도나 FMEA를 쓴다.

  - 부적합의 증상이나 내용을 다시 쓴 것은 근본원인으로 인정하지 않는다. 예: "절차화되지 못했다"는 증상이며, "왜 절차화되지 못했는가"까지 조사한다.

  - "담당자의 실수"로 결론을 내지 않는다. 실수를 허용한 절차, 교육, 감독, 설계상의 원인을 찾는다.

  - 기여 인자가 있으면 함께 기록한다.

- 조치 담당자는 조치 계획을 작성한다. 계획에는 근본원인별 조치 내용, 담당, 완료 예정일, 그리고 효과성 확인 계획(확인 방법, 판정 기준, 확인 기간)을 포함한다. 효과성 판정 기준은 측정할 수 있게 정하고, 확인 기간과 최소 확인 수량은 6.4의 9)의 회사 기준 이상으로 정한다.

- 조치부서장과 품질책임자는 계획의 적절성을 검토하고 결과를 기록한다.

  - 계획한 조치가 적용 규격과 법적 요구사항에 위배되지 않는가

  - 조치가 의료기기의 안전성과 성능에 부정적 영향을 주지 않는가 (ISO 13485:2016 8.5.2 e))

  - 위험관리 파일에 영향이 있는가 (6.7)

  - 설계, 공정, 원자재, 라벨, 허가사항 변경이 필요한가. 필요하면 설계 변경 절차와 변경 관리 절차를 적용한다 (ISO 13485:2016 7.3.9).

  - 문서 개정이 필요하면 문서관리 절차서(QP-424-01)에 따라 개정한다.

- 조치부서는 승인된 계획대로 조치를 실행하고 완료 증거(개정 문서 번호, 교육 기록, 장비 점검 기록 등)를 CAPA 요구/보고서에 첨부한다. 교육이 조치에 포함되면 교육 후 평가 결과를 함께 첨부한다.

- 품질부서는 조치가 계획대로 실행되었는지 실행 검증을 한다. 실행 검증은 다음과 같이 기록 번호로 특정할 수 있는 객관적 증거로만 인정하며, 구두 확인이나 담당자 서명만으로는 인정하지 않는다.

  - 문서 개정: 개정된 문서의 번호, 개정번호, 시행일, 배포·회수 기록

  - 교육: 교육 기록과 교육 후 평가 결과

  - 설비·장비: 수리, 교체, 점검, 적격성 확인 기록

  - 공정 변경: 변경 승인 기록과 검증 또는 밸리데이션 보고서

  - 공급업체 조치: 공급업체의 시정조치 회신서와 이후 수입검사 기록

- 품질부서는 판정 기준에 따라 효과성을 확인한다. 확인은 특정 개인의 일회성 조치가 아니라 품질경영시스템 안에서 조치가 정착되었는지를 본다. 효과성은 기간과 실제 수행량을 함께 충족해야 판정할 수 있으며, 회사 기준은 다음과 같다.

  - 확인 기간: 조치 완료일부터 최소 3개월

  - 최소 확인 수량 (확인 기간과 함께 충족): 생산 공정은 조치 후 생산한 3 Lot 이상, 수입검사는 해당 원자재 3 Lot 이상 입고, 문서·기록·절차는 해당 업무 수행 3건 이상 또는 기록 표본 10건 이상, 교육은 교육 후 평가 합격과 실제 업무 수행 3건 이상 관찰

  - 판정 기준: 같은 유형·같은 현상의 부적합 0건. 정량 지표가 있으면 조치 전 데이터(기준선)보다 개선되고 품질목표나 검사기준서의 허용치 안에 있을 것

  - 확인 기간이 지나도 최소 확인 수량에 못 미치면 확인을 연장하고 그 사유를 기록한다. 조치 완료일부터 6개월이 지나도 수량을 채우지 못하면 모의 수행이나 기록 표본 검토로 확인한다.

  - 위 기간과 수량은 회사 기준이며, 조치부서는 부적합의 발생 빈도와 위험을 고려해 더 엄격하게 정할 수 있다.

- 효과가 확인되면 품질책임자가 종결을 승인한다. 효과가 없거나 미흡하면 품질책임자는 원인을 다시 조사하도록 재조치를 지시하며, 이 경우 같은 CAPA 번호로 이력을 이어서 기록한다.

6.5 예방조치 절차 (ISO 13485:2016 8.5.3)

| No. | ISO 13485:2016 8.5.3 요구사항 | 이 절차서의 수행 방법 |
| --- | --- | --- |
| a) | 잠재적 부적합과 그 원인의 결정 | 6.6의 1)~2) |
| b) | 부적합 발생을 방지하기 위한 조치의 필요성 평가 | 6.6의 3) |
| c) | 필요한 조치의 계획·문서화·실행 (문서 개정 포함) | 6.6의 4) |
| d) | 조치가 규제 요구사항이나 안전성·성능 충족 능력에 부정적 영향을 주지 않음을 검증 | 6.6의 4) (6.4의 6) 적용) |
| e) | 해당되는 경우, 취한 예방조치의 효과성 검토 | 6.6의 5) |

6.6 예방조치 업무처리 절차

| 입력 | 5.2의 정보(추세 분석, 위험관리, 외부 안전성 정보, 심사 관찰사항) |
| --- | --- |
| 담당 (누가) | 조치: 조치부서장·조치 담당자 / 검증: 품질부서 / 승인: 품질책임자 |
| 시기 (언제) | 정보 확인 후 6.2의 3등급 기한 안(제품 안전 관련이면 해당 등급) |
| 출력 | CAPA 요구/보고서 (QP-85-01-F01, 구분: 예방조치) |

수행 방법 (어떻게)

- 요구자는 잠재적 부적합과 그 근거 자료를 적어 6.1에 따라 요구한다.

- 조치 담당자는 관련 부서와 함께 잠재적 부적합의 원인을 조사한다. 조사 방법은 6.4의 4)와 같다.

- 조치부서장은 예방조치의 필요성을 평가한다. 조치가 필요하지 않다고 판단하면 그 근거를 기록하고 품질책임자의 승인을 받는다. 다음은 예방조치가 필요하지 않다고 판단할 수 있는 기준의 예이며, 해당하는 경우 근거 기록 번호를 함께 적는다.

  - 기존 위험통제나 검사로 이미 관리되고 있어 잠재적 부적합이 제품에 도달하지 않는 경우 (해당 위험통제·검사 기록 번호)

  - 추세 상승의 원인이 확인된 일시적 요인이고, 이후 데이터가 관리 기준 안으로 돌아온 경우 (추세 데이터)

  - 외부 안전성 정보가 당사 제품의 설계, 재질, 공정, 사용 방법과 관련이 없는 경우 (비교 근거)

  - 같은 원인을 이미 진행 중인 다른 CAPA나 변경에서 다루고 있는 경우 (해당 CAPA 번호 또는 변경 번호)

- 조치 계획의 작성, 적절성 검토, 실행, 실행 검증은 6.4의 5)~8)과 같다.

- 품질부서는 해당되는 경우 효과성을 확인하고, 품질책임자가 종결을 승인한다.

6.7 위험관리와의 연계

수행 방법 (어떻게)

- 모든 CAPA는 조치 계획 단계에서 위험관리 파일(QP-71-01)에 주는 영향을 검토하고 결과를 CAPA 요구/보고서에 적는다.

- 부적합이 위험관리 파일에 없던 위해요인이나 위해상황을 보여 주거나, 발생 빈도가 추정한 발생가능성을 넘으면 연구소장에게 알려 위험 재평가를 요청한다(QP-71-01 5.8, 5.9).

- 위험 재평가 결과 위험통제가 필요하면 그 조치를 CAPA 계획에 포함하고, CAPA 번호를 위험관리 파일에 기록한다.

6.8 규제기관 보고와 권고문

수행 방법 (어떻게)

- 인허가부서장은 고객불만이나 출하 후 부적합이 「의료기기법」과 「의료기기 부작용 등 안전성 정보 관리에 관한 규정」의 보고 대상인지 판단하고, 대상이면 정해진 기한 안에 식품의약품안전처에 보고한다(ISO 13485:2016 8.2.3).

- 출하한 제품에 영향이 있으면 회수나 권고문 발행 여부를 판단하고 관련 법령에 따라 실행한다(ISO 13485:2016 8.3.3). 대상 제품과 공급처는 UDI 절차서(QP-758-01) 5.8에 따라 추적한다.

- 보고와 권고문 발행 기록, 관련 CAPA 번호를 함께 유지한다.

6.9 공급업체 시정조치

수행 방법 (어떻게)

- 부적합의 원인이 공급업체에 있으면 구매부서장은 품질협약서(QP-74-01-F03)에 따라 공급업체에 시정조치를 요구하고, 회신 기한을 정한다.

- 품질부서는 공급업체의 원인 분석과 조치가 적절한지 검토하고, 이후 수입검사 결과로 효과성을 확인한다.

- 결과는 공급업체 평가(QP-74-01-F01)에 반영한다.

6.10 데이터 분석과 경영검토 보고

수행 방법 (어떻게)

- 품질부서는 분기마다 CAPA 추세 보고서(QP-85-01-F03)를 작성한다. 보고서에는 발생원별·등급별 건수, 기한 초과 건, 재조치 건, 효과성 확인 결과, 반복 부적합, 불량률 추세를 포함한다(ISO 13485:2016 8.4).

- 추세에서 5.2의 예방조치 대상이 확인되면 예방조치를 요구한다.

- 품질책임자는 연 1회 이상 CAPA 현황을 경영검토에 보고한다(ISO 13485:2016 5.6.2 e)). 기한을 넘긴 CAPA는 사유와 조치 계획을 함께 보고한다.

7. 관련 문서

| 문서 | 이 절차서와의 연계 |
| --- | --- |
| 문서관리 절차서 (QP-424-01) | 조치에 따른 문서 개정 |
| 기록관리 절차서 (QP-425-01) | CAPA 기록의 보관, 열람, 폐기 |
| 위험관리 절차서 (QP-71-01) | 심각도 기준, 위험 재평가 (6.2, 6.7) |
| 구매 및 공급업체 관리 절차서 (QP-74-01) | 공급업체 시정조치와 평가 (6.9) |
| EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 (QP-757-01) | 멸균 이탈의 원인 조사 |
| UDI 절차서 (QP-758-01) | 제조번호 추적, 회수 대상 확인 (6.4, 6.8) |
| 부적합품 관리 절차서 | 부적합품의 식별, 격리, 처리 |
| 고객불만 처리 절차서 | 불만 접수와 규제기관 보고 |
| 내부심사 절차서 | 심사 부적합의 시정조치 |
| 데이터 분석 절차서 | 추세 분석 결과의 CAPA 입력 |
| 경영검토 절차서 | CAPA 현황 보고 |
| 설계 및 개발 절차서, 변경 관리 절차서 | 조치에 따른 설계·공정 변경 |
| 인적자원 관리 절차서 | CAPA 담당자 교육, 교육 조치의 평가 |

관련 규격 및 법령

| 규격 / 법령 | 내용 |
| --- | --- |
| ISO 13485:2016 | 8.5.2 시정조치, 8.5.3 예방조치, 8.3.3 인도 후 부적합 대응, 8.4 데이터 분석 |
| ISO 14971:2019 | 10 생산 및 생산 후 활동 |
| 「의료기기 제조 및 품질관리 기준」 | 식품의약품안전처 고시 제2026-46호 |
| 「의료기기법」, 같은 법 시행규칙 | 회수, 이상사례 보고, 기록 보존 |
| 「의료기기 부작용 등 안전성 정보 관리에 관한 규정」 | 식품의약품안전처 고시. 이상사례 보고 기준과 기한 |

외부 문서는 문서관리 절차서(QP-424-01)에 따라 식별하고 배포 상태를 관리한다(ISO 13485:2016 4.2.4 f)).

8. 해당 양식 및 기록

| 양식명 | 양식번호 | 관리 형태 | 접근 등급 | 보존기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시정 및 예방조치 요구/보고서 (CAPA 요구/보고서, 요구부터 종결까지) | QP-85-01-F01 | 종이 원본 | 1등급 (제한) | 해당 CAPA 종결일부터 5년 (관련 제품의 수명이 5년을 넘으면 그 수명 기간) |
| CAPA 관리대장 | QP-85-01-F02 | 종이 원본 | 2등급 (사내) | 해당 CAPA 종결일부터 5년 (관련 제품의 수명이 5년을 넘으면 그 수명 기간) |
| CAPA 추세 보고서 | QP-85-01-F03 | 종이 원본 | 2등급 (사내) | 작성일부터 5년 |

보존기간은 「의료기기법 시행규칙」 제12조제1항제4호와 ISO 13485:2016 4.2.5를 근거로 한다. CAPA 요구/보고서는 이상사례·불만에 관한 환자 건강정보가 포함될 수 있으므로 1등급으로 관리한다. 등급별 보관·열람, 정정, 폐기 방법은 위험관리 절차서(QP-71-01) 5.10과 기록관리 절차서(QP-425-01)에 따른다.

9. 업무절차도

| 담당 | 업무 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 요구자 / 소속 부서장 | CAPA 요구 (6.1) | QP-85-01-F01 요구 부분 |
|  | ▼ |  |
| 품질부서 / 품질책임자 | 접수, 번호 부여, 등록, 조치부서 지정 (6.1) | QP-85-01-F02 |
|  | ▼ |  |
| 품질부서 / 품질책임자 | 등급 판정과 기한 설정 (6.2) | QP-85-01-F01 |
|  | ▼ |  |
| 조치 담당자 / 인허가부서장 | 범위 확인과 시정, 출하품 영향·규제 보고 판단 (6.4, 6.8) | QP-85-01-F01, 보고 기록 |
|  | ▼ |  |
| 조치부서장 / 품질책임자 | ◇ 시정조치 필요성 평가 (6.4의 3) 불필요 → 근거 기록 후 종결 | QP-85-01-F01 |
|  | ▼ |  |
| 조치 담당자 | 근본원인 조사 (6M, 5 Why) | QP-85-01-F01 |
|  | ▼ |  |
| 조치 담당자 / 연구소장 | 조치 계획, 효과성 확인 계획, 위험관리 영향 검토 (6.4, 6.7) | QP-85-01-F01 |
|  | ▼ |  |
| 조치부서장 / 품질책임자 | 계획 적절성 검토와 승인 (6.4의 6) | QP-85-01-F01 |
|  | ▼ |  |
| 조치부서 | 조치 실행 (문서 개정, 교육 등) | 완료 증거 첨부 |
|  | ▼ |  |
| 품질부서 | 실행 검증과 효과성 확인 (6.4의 8)~9)) | QP-85-01-F01 |
|  | ▼ |  |
| 품질책임자 | ◇ 효과 있음 → 종결 효과 없음 → 원인 재조사 (재조치) | QP-85-01-F01, F02 |
|  | ▼ |  |
| 품질부서 / 품질책임자 | 분기 추세 분석, 경영검토 보고 (6.10) | QP-85-01-F03 |

◇는 판단 단계이다. 예방조치는 같은 흐름에서 "근본원인 조사"를 "잠재적 원인 조사"로 바꾸어 적용한다(6.6).