부적합 보고서 (Non-Conformity Report)

| 문서 번호 | QP-85-01 | 발행 일자 | 2026. 10. 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 피심사 부서 / 공정 | ra부서 | 심사원 | (김연우) |
| 심사 구분 | [ ] 최초인증 [ ] 사후심사 [ ] 갱신심사 [v ] 내부감사 | 수검 책임자 | 마창빈 |
| 부적합 등급 | [ ] 중부적합 (Major) [v ] 경부적합 (Minor) [ ] 권고/개선 (OFI) | 회신 기한 | 2026. 10. 30까지 |

1. 부적합 내용 (심사원 작성)

| 적용 요건 (기준) | ISO 13485(8.5.2 f) 효과성 검토 사내 규정/절차서: 시정 및 예방조치 QP-85-01 |
| --- | --- |
| 객관적 증거 (Objective Evidence) | 절차서 6.4절 9) 및 서식 10번 항목에서 "6개월이 지나도 최소 확인 수량(3 Lot 등)을 채우지 못하면 모의 수행이나 기록 표본 검토로 대체한다.” |
| 부적합 진술 (Statement of Nonconformity) | 3등급 의료기기(마이크로카테터)의 실제 공정 부적합에 대한 재발 방지 효과성을 검증해야 하는데, 생산량이 적다고 가상의 '모의 수행(Simulation)'으로 대체 인정하는 것은 ISO 13485(8.5.2 f) 효과성 검토 취지에 부합하지 않습니다 |

2. 원인 분석 및 대책 수립 (피심사 조직 작성)

2.1 단기 조치 (임시 조치 / 수정 - Correction & Containment)

- 영향 범위 확인: CAPA 관리대장(QP-85-01-F02)을 검토하여 절차서 시행일(2026.10.27) 이후 6.4의 9) 대체 확인(모의 수행·기록 표본 검토)으로 종결된 제품·공정 CAPA 유무 확인. 확인 결과 [   ]건. 해당 건이 있으면 종결을 취소하고 "효과성 확인 중"으로 재개함.

- 임시 운영 지침: 절차서 개정 전까지 제품·공정 관련 CAPA는 모의 수행으로 효과성을 대체하지 않도록 품질책임자 명의로 품질부서 및 각 부서장에게 문서 통보 (통보일: [          ]).

- 진행 중 CAPA 표시: 효과성 확인 중인 제품·공정 CAPA의 요구/보고서(QP-85-01-F01) 10번 항목에 "대체 확인 불가" 표시.

2.2 근본 원인 분석 (Root Cause Analysis - 5-Why / 특성요인도)

- 5-Why 분석:

Why 1: 6.4의 9) 대체 확인 조항이 부적합 유형과 등급을 구분하지 않고 모든 CAPA에 적용되도록 규정됨.

Why 2: 부적합 유형별로 허용되는 효과성 확인 방법을 구분하는 기준이 절차서에 없었음.

Why 3: 대체 확인 방법을 교육자료의 시스템 부적합 사례(설계변경 절차 준수 확인)에서 가져오면서, 원래 적용 대상이 절차·시스템 부적합이라는 점을 반영하지 않음.

Why 4: 생산량이 적어 최소 확인 수량에 못 미치는 경우 실제 생산 데이터로 확인을 계속하는 방법(기간 연장, 강화 검사)이 정의되지 않아, CAPA 종결을 위해 대체 확인에 의존하는 구조가 됨.

- 근본 원인:

  - 효과성 확인 방법을 부적합 유형(제품·공정 / 문서·절차·시스템)과 등급에 따라 구분하는 기준이 없어, 시스템 부적합에만 적합한 대체 확인 방법이 제품·공정 부적합에도 적용되도록 규정됨.

  - 저생산량으로 최소 확인 수량에 못 미치는 경우 실제 생산 데이터로 효과성 확인을 계속하는 방법이 규정되지 않아, 확인 종료 수단으로 대체 확인이 규정됨.

2.3 시정조치 및 시정조치계획 (Corrective. Corrective Action Plan - 재발 방지책)

| 조치 항목 | 세부 내용 | 담당자 | 완료 예정일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시정조치 | ① 6.4의 9) 개정: 모의 수행·기록 표본 검토는 제품에 영향이 없는 문서·절차·시스템 부적합에만 허용. 제품·공정 부적합(1·2등급 및 제품 관련 3등급)은 실제 생산 데이터로만 효과성 판정. ② 최소 확인 수량 미충족 시 CAPA를 종결하지 않고 "효과성 확인 중"으로 유지하며 확인 기간 연장. 연장 기간 중 해당 공정 생산 Lot에 대해 관련 특성 강화 검사(검사 수량 확대 또는 전수)와 공정 파라미터 기록 검토를 실시하여 기록. ③ 실제 생산 조건에서 수행한 공정 재적격성 확인(OQ/PQ) 결과는 실제 데이터로 인정. ④ 기한 내 종결하지 못한 CAPA는 추세 보고서(QP-85-01-F03) 및 경영검토에 진행 상황 보고. ⑤ QP-85-01-F01 10번 개정: 부적합 유형 확인란, "제품·공정 부적합 대체 확인 불가" 문구, 연장 시 강화 검사 기록란 추가. | 품질부서 (승인: 품질책임자) | 2026.11.27 (접수일부터 30일, QP-85-01 6.2 2등급) |
| 시정조치계획 (근본원인 제거활동 및 효과성 평가 계획) | [근본원인 제거] ① 6.4에 "부적합 유형·등급별 효과성 확인 방법 기준표" 추가 (근본 원인 1 제거). ② 저생산량 시 확인 기간 연장 및 강화 검사 규정 추가 (근본 원인 2 제거). ③ 품질부서 및 각 부서장 대상 개정 내용 교육 및 교육 후 평가 (QP-85-01 6.4의 7)). [효과성 평가 계획] 방법: 개정 시행 후 종결되는 모든 CAPA의 요구/보고서(F01)를 전수 검토하여 제품·공정 CAPA가 실제 생산 데이터로 판정되었는지 확인. 판정 기준: 제품·공정 CAPA의 대체 확인 적용 0건, 연장 건의 강화 검사 기록 100% 구비. 기간·수량: 시행 후 최소 3개월, 종결 CAPA 3건 이상 (QP-85-01 회사 기준). 수량 미충족 시 기간 연장. 검증자: 조치부서가 품질부서이므로 QP-85-01 6.1에 따라 품질책임자가 지정한 타 부서장(예: 생산부서장)이 검증하며, 차기 내부감사에서 재확인. | 품질부서 (개정·교육) 지정 검증자 (효과성 확인) | 교육: 개정 시행 시 효과성 확인: 시행 후 3개월 이상 (수량 미충족 시 연장) |

작성자: 생산품질팀장 (서명)          승인자: 품질보증부서장 (서명)

3. 시정조치 유효성 검증 및 종결 (심사원/품질보증부서 작성)

| 검증 항목 | 검증 내용 및 객관적 근거 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 조치 검증 | 예시. 격리된 Lot No: 202X-A01 검사 성적서 확인 및 부적합품 처리 절차 적합성 확인 | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 원인 분석 적합성 | 예시. 인적 오류를 넘어선 설비 인터록 및 절차적 근본 원인 도출 여부 확인 | [ ] 적합 [ ] 부적합 |
| 재발 방지 유효성 | 예시. 비밀번호 잠금 설정 현장 확인 및 개정된 SOP-PRD-004 개정본, 교육 일지 확인 | [ ] 적합 [ ] 부적합 |

최종 결론: [ ] 종결 승인 (Closed)     [ ] 보완 요구 (Re-opened)

심사원 확인: ____________________ (인 / 서명)      종결 일자: 202X. 00. 00