라벨링 및 포장 인쇄 적용 기록

뇌혈전 제거술용 마이크로카테터 (4등급 멸균 의료기기) · UDI 라벨 및 포장 인쇄 적용 양식서

| 상위 절차서 | QP-758-01 (UDI) 5.3~5.5, 5.7, 5.9 / ISO 13485:2016 7.5.8·7.5.9.1 / 「의료기기 제조 및 품질관리기준」(식약처 고시 제2026-46호) |
| --- | --- |
| 작성 구성 | [Part Ⅰ] 라벨 원본 및 사양 승인 — 제품별 1회 작성, 라벨·포장 변경 시 재작성 (§1~§4) [Part Ⅱ] Lot별 인쇄·부착 확인 — 제조번호(Lot)별 작성 (§5~§8) [Part Ⅲ] 부적합 처리 및 변경 후 재검증 — 해당 시 작성 (§9~§10) |

Part Ⅰ. 라벨 원본 및 사양 승인

제품별 Master 라벨 원본과 바코드·인쇄 사양을 확정하는 기록입니다. 승인 전에는 해당 라벨을 생산에 사용할 수 없습니다.

§1. 제품 기본정보 및 Master Data   QP-758-01 5.2, 5.4 · ISO 13485 4.2.4, 7.5.8

| 회사명 | (주)JSY | 품목명 | 뇌혈전 제거술용 마이크로카테터 (4등급) |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델명 / 제품코드 |  | 사양 | 유효길이 ( ) mm / Outer ( ) Fr / Inner ( ) inch |
| 허가(인증)번호 |  | 허가사항 일치 | ☐ 일치 ☐ 불일치 |
| 적용 시장 | 국내 공급 (식약처, MFDS) ※ 국외 UDI(EU Basic UDI-DI 등)는 QP-758-01 적용범위에서 제외 | UDI 발급기관 | GS1 Korea (대한상공회의소 유통물류진흥원) 업체코드: ______________ |
| UDI-DI 목록 | QP-758-01-F01 개정번호 ( ) / 승인일 ( ) | 라벨 도안 (Artwork) | 도안 번호: ______________ Master 개정번호 (Rev.): ( ) |
| 통합정보 등록 | F03 번호: ____________ | 구버전 도안 회수 | ☐ 회수·폐기 확인 ☐ 해당 없음 (혼입 방지) |

§2. 포장 단계별 UDI 적용   QP-758-01 5.2, 5.4 · ISO 13485 7.5.7, 7.5.8, ISO 11607

| 포장 단계 | 표시 적용 여부 및 부착 위치 | UDI-DI (GTIN-14) | 바코드 종류 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 멸균 파우치 (SBS, Sterile Barrier System) | 원칙적 적용 Tyvek/파우치 Seal Line 외곽 미투입 구역에 부착 (열전사 직접 인쇄 또는 멸균 전용 라벨) 봉합부·접힘·곡면 회피, 멸균 장벽 손상 금지 | 포장 단계 지시자: ( ) (F01 목록 기준: 최소 포장단위 0, 상위 1~8) GTIN-14: ________________ | ☐ GS1 DataMatrix ☐ GS1-128 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| 2차 단품 상자 (Unit Package) | 필수 적용 단품 상자 측면 또는 전면 하단에 부착 승인된 Artwork 도안 위치에 인쇄/부착 | 포장 단계 지시자: ( ) GTIN-14: ________________ | ☐ GS1 DataMatrix ☐ GS1-128 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| 3차 카튼 상자 (상위 포장 / 운송용 외장) | 조건부 적용 카튼 상자 외장 측면에 라벨 부착 (물류 겉박스 라벨) 상위 포장 UDI 표시 대상 여부는 인허가부서장이 판단 | ☐ 상위 포장 UDI-DI 부여 (지시자 ( )) GTIN-14: ________________ ☐ 표시 제외 — 사유 및 근거를 비고에 기재 | ☐ GS1 DataMatrix ☐ GS1-128 | ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음 |
| 비고 |  |  |  |  |

§3. UDI 데이터 구성 및 바코드·인쇄 사양   QP-758-01 5.3, 5.4 · ISO 13485 7.5.6, 7.5.8 · ISO/IEC 15415·15416

| 항목 | 기준 (QP-758-01 / GS1) | 확정 값 / 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| UDI-DI | 승인된 모델·포장단위별 14자리 GTIN (F01 목록과 100% 일치) |  | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| UDI-PI | (17) 사용기한 YYMMDD + (10) 제조번호(LOT) 멸균 제품이므로 사용기한 표시. 제조번호는 최대 20자이며 가변 데이터이므로 바코드 최후단에 배치 | (17) / (10) 순서 확인 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| 바코드 데이터 구성 | (01) UDI-DI + (17) 사용기한 + (10) 제조번호 (AI 구문 파싱 적용) |  | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| HRI (사람이 읽을 수 있는 문자) | 바코드 아래/옆에 인쇄 표기: (01)GTIN-14 (17)YYMMDD (10)LOT |  | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| 바코드 종류 | 2D GS1 DataMatrix (포장 공간이 제한된 경우, ISO/IEC 15415) / 1D GS1-128 (ISO/IEC 15416) | ☐ DataMatrix ☐ GS1-128 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| X-dimension / Quiet Zone | 최소 모듈 폭 사양 확보 · 바코드 4면 필수 여백(Quiet Zone) 침범 없음 · 파우치 씰링선·상자 컷팅선 간섭 차단 | X-dim: ______ mm | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| 인쇄 방식 / 라벨 원단 | 열전사(Thermal Transfer) 인쇄 · PET/Tyvek 전용 라벨 (EO 멸균 가스 투과성·내열성 확보) | 인쇄기: ____________ | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| 인쇄 품질 합격 기준 | ISO/IEC 15415(2D)·15416(1D) 기준 Grade C 이상 | 측정 등급: ______ | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| 내구성 | EO 멸균, 70% 이소프로필 알코올 마찰, 유통 가속노화 후 가독성 유지 |  | ☐ 적합 ☐ 부적합 |

§4. 바코드 검증 및 라벨 원본 승인   QP-758-01 5.4 · ISO 13485 7.5.1, 7.5.6, 8.2.6

| 검증 항목 | 기준 | 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 라벨 원본 ↔ 허가사항·F01 대조 | 표시기재 사항과 UDI 표시가 허가사항 및 QP-758-01-F01과 일치 (품질부서 검토) |  | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| ② 바코드 디코딩 · HRI 일치 | 스캔 데이터 = HRI 육안 문자 = F01 UDI-DI | 스캔 데이터: ____________________ | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| ③ 최초 인쇄 시료 바코드 검증 | 승인된 라벨 인쇄 시료를 유통물류진흥원에 의뢰, 인증서 첨부 (검증 실패 시 개선 후 재검증) | 인증서 번호: ____________ 검증일: __________ 등급: ____ | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| ④ 멸균·가속노화 후 판독성 | EO 멸균 및 포장 밸리데이션(가속노화) 후 시료 바코드 판독 확인 (QP-757-01 연계) | 시료수: ____ 판독 실패: ____ 성적서/보고서 번호: ____________ | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| ⑤ Master 라벨 도안 승인 | 승인된 라벨 원본은 문서관리 절차서(QP-424-01)에 따라 관리 | 도안 번호 / Rev.: ____________ | ☐ 적합 ☐ 부적합 |

※ 바코드 검증 인증서는 본 기록에 첨부하여 보관합니다. ☐ 인증서 첨부 완료

| 구분 | 작성 (생산 담당자) | 검토 (품질부서) | 승인 (품질책임자) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 |  |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |  |

Part Ⅱ. Lot별 인쇄·부착 확인

Lot(제조번호)마다 1부 작성합니다. 판정란은 ☐ 중 해당 항목에 ✓ 표시하고, 부적합 시 Part Ⅲ(§9)를 작성합니다.

§5. Lot 정보   QP-758-01 5.3 · ISO 13485 7.5.8, 7.5.9.1

| 모델명 / 제품코드 |  | 제조번호 (LOT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용기한 (YYMMDD) |  | 제조지시서 / DHR 번호 |  |
| 인쇄 일자 |  | 라벨 도안 번호 / Rev. | (승인된 §4 기록과 동일) |
| 바코드 데이터 (01)(17)(10) |  |  |  |

§6. 인쇄 전·중·후 확인   QP-758-01 5.5 · ISO 13485 6.3, 7.5.1, 7.5.11, 8.2.6

| 확인 단계 | 확인 내용 | 합격 기준 | 판정 | 확인자 서명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 라인 클리어런스 (인쇄 전) | 작업대·인쇄기에 이전 Lot 라벨/포장재 잔여 없음 (규격·Lot 변경 시 청소 및 잔여 라벨·포장재 100% 파쇄/폐기) | 작업자·검토자 이중 점검 후 서명 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |  |
| ② 원본 사용 확인 | 승인된 Master 라벨 원본 파일만 사용 (임의 수정·엑셀 출력 금지), 도안 Rev. 일치, 개인 계정으로 출고 | 도안 Rev. 일치 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |  |
| ③ 인쇄 데이터 대조 | UDI-DI, 제조번호, 사용기한을 제조기록서(DHR)와 대조 | 100% 일치 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |  |
| ④ 첫 장 판독 (인쇄 개시 전 승인) | 스캐너로 첫 장 판독하여 바코드 데이터와 HRI 일치 확인 후 본 인쇄 시작 | AIDC 스캔 데이터 = HRI Grade C 이상 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |  |
| ⑤ 공정 중 모니터링 | 작업 개시·종료 시 및 매 100매 가독성 확인 (번짐·흐림 여부), LOT·모델 혼입 없음 | 번짐·흐림·혼입 없음 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |  |
| ⑥ 라벨 수불 대조 | 라벨 발행·사용·폐기 수량 대조 (아래 표 기재) | 수율 100% (오차 0) | ☐ 적합 ☐ 부적합 |  |
| ⑦ 부착 상태 | 포장재 승인 위치에 정방향 부착, 멸균 장벽(SBS) 손상 없음 | 승인 위치·정방향 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |  |
| ⑧ 잔여 라벨 처리 | Lot 작업 종료 후 잔여·불량 라벨 폐기, 미사용 승인 라벨은 잠금 보관함 보관 | 폐기 완료 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |  |

| 라벨 수불 (매) | 발행 | 사용 | 폐기 | 잔여 (회수) | 수율 / 오차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 |  |  |  |  | 발행 = 사용 + 폐기 + 잔여 ☐ 일치 ☐ 불일치 |

§7. 완제품 검사 및 출하 전 확인   QP-758-01 5.5 · ISO 13485 7.5.9.1, 8.2.6

| 확인 항목 | 확인 내용 / 기준 | 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 표본 바코드 판독 | Lot별 표본을 정해 바코드 판독 — 판독 불가 없음, 데이터가 F01·제조기록서와 일치 | 표본수: ____ 불합격: ____ | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| ② EO 멸균 후 판독성 | EO 멸균 Lot 기록과 연계, 멸균 후 인쇄 번짐·바램 없음 | 멸균 Lot No.: ____________ | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| ③ 라벨 표시·포장재 부착 상태 | 표시기재 사항과 UDI가 승인 원본과 동일, 승인된 위치에 정방향 부착 |  | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| ④ 통합정보시스템 등록 확인 | 최종 UDI 무결성 및 통합정보시스템 등록·당국 DB 대조 완료 (QP-758-01-F03) | F03 등록 번호: ____________ | ☐ 완료 ☐ 미완료 |
| ⑤ 출하 판정 | Lot별 확인 결과와 통합정보시스템 등록 완료를 확인한 뒤에만 출하 승인 (미등록 시 출하 금지) | 판정일: ____________ | ☐ 출하 승인 ☐ 보류 |

§8. 사용 장비·소프트웨어 확인   QP-758-01 5.9 · ISO 13485 4.1.6, 7.6

| 장비 / 소프트웨어 | 식별번호 | 교정·점검 유효기간 | 소프트웨어 밸리데이션 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라벨 인쇄기 / 라벨 인쇄 소프트웨어 |  | 인쇄 데이터 계정 제한 확인 | ☐ 완료 ☐ 변경 후 재수행 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| 바코드 검증기 (Verifier) |  | 교정 유효기간: ~ ____.__.__ | ☐ 완료 ☐ 변경 후 재수행 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |
| 바코드 스캐너 |  | 사용 전 기준 바코드 판독 확인 | 해당 없음 | ☐ 적합 ☐ 부적합 |

※ 교정 기한이 만료된 검증기로 측정한 바코드 검사 기록은 무효(Invalidated) 처리하고 재측정합니다.

| 구분 | 작성 (생산 담당자) | 검토 (품질부서 QC) | 승인 (생산부서장) | 출하 승인 (품질책임자) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 |  |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |  |

기록 관리   QP-758-01 6.3 · ISO 13485 4.2.5

| 보존기간 | 해당 제품의 제조일부터 5년 (단, 제품 수명이 5년을 초과하는 경우 그 수명 기간) |
| --- | --- |
| 보관 · 접근 등급 | 품질부서 보관 / 2등급(사내) / 종이 원본 (서명된 종이 기록이 원본, 바코드 검증 인증서 첨부) |
| 기록 정정 | 원래 내용이 보이도록 한 줄을 긋고 정정 내용, 서명, 날짜를 기재 (수정액·덧쓰기 금지) |
| 결재 체계 | 라벨 원본: 생산 담당자 작성 → 품질부서 검토 → 품질책임자 승인 / Lot별 확인: 생산 담당자 작성 → 품질부서(QC) 검토 → 생산부서장 승인 (출하 승인: 품질책임자) — QP-758-01 4.2 |

Part Ⅲ. 부적합 처리 및 변경 후 재검증

부적합이 발생하거나 라벨·포장·인쇄 관련 변경이 있을 때 작성합니다. (해당 없으면 “해당 없음” 표시)   ☐ 해당 없음

§9. 부적합 처리   QP-758-01 5.5 · ISO 13485 8.3.1, 8.3.2, 8.4 · 부적합품 관리 절차서 · QP-85-01

| 발생 Lot / 일자 | 제조번호: ______________ 발생일: ______________ 발견 단계: ☐ 인쇄 전 ☐ 인쇄 중 ☐ 완제품 검사 ☐ 출하 후 |
| --- | --- |
| 부적합 유형 | ☐ 오인쇄 ☐ 데이터 누락 ☐ 바코드 Grade 미달 (Grade D/F) ☐ UDI-DI / UDI-PI 오류 ☐ 라벨 이종 혼입 (Mix-up) ☐ 기타: ______________ |
| 내용 및 원인 |  |
| 영향범위 조사 | 단 1장의 라벨 오류라도 동일 작업 배치 및 동일 생산 LOT 전체로 영향범위(Impact) 확대 조사 ☐ 동일 작업 배치 확인 ☐ 동일 LOT 전체 확인 ☐ 타 Lot 영향 없음 (근거: ______________) |
| 보류 · 격리 | 부적합 라벨·제품은 즉시 보관소에 식별·격리(Red Tag)하고 파쇄/폐기 수량 대조 ☐ Red Tag 격리 완료 파쇄/폐기 수량: ______ 매 ☐ 무단 사용 방지 확인 |
| 처리 근거 문서 | 부적합 보고서 No.: ______________ CAPA(QP-85-01) No.: ______________ 처리 결과: ☐ 재작업 ☐ 폐기 ☐ 기타 |
| 작성 / 승인 | 작성(생산 담당자): ____________ 검토(품질부서): ____________ 승인(품질책임자): ____________ |

§10. 변경 후 재검증 및 UDI-DI 재부여 판단   QP-758-01 5.7 · ISO 13485 7.3.9, 7.5.6

| 변경 사유 / 내용 | ☐ 라벨 도안 ☐ 바코드 데이터 ☐ 라벨지·잉크 ☐ 인쇄 프린터·설비 ☐ 라벨 인쇄 소프트웨어 ☐ 포장 변경 ☐ 기타: ______________ 변경 내용: _______________________________________________ |
| --- | --- |
| 새 UDI-DI 부여 대상 | 아래에 해당하면 새 UDI-DI를 부여합니다. ☐ 해당 ☐ 비해당 ☐ 제품명·모델명 변경 ☐ 포장단위 구성·포장 내 수량 변경 ☐ 멸균 상태·멸균 방법·사용 전 멸균 필요 여부 표시 변경 ☐ 일회용 표시 변경 ☐ 중요 경고·금기사항(라텍스, 프탈레이트류 포함 등) 변경 ☐ 품목 양도·양수 |
| 기존 UDI-DI 유지 | ☐ 표시기재 문구의 사소한 수정·아트워크 변경 ☐ 멸균 장벽 시스템·표시 내용에 영향 없는 포장재 변경 판단이 어려운 경우 인허가부서장이 판단하고 근거를 F01에 기록: ______________ |
| 재검증 (Re-verification) | ☐ 바코드 검증 재수행 (Grade C 이상) ☐ 멸균·가속노화 후 판독성 재확인 ☐ 인쇄 공정 유효성 재확인 ☐ 라벨 도안 Master 개정 (Rev. ( ) → ( )) 재검증 결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 성적서/인증서 No.: ______________ |
| 후속 조치 | ☐ QP-758-01-F01 개정 (개정번호: ( )) ☐ 구버전 도안 회수·폐기 ☐ 통합정보시스템 변경 등록 — 변경일로부터 10일 이내 (등록일: ____________ / F03 No.: ____________) ☐ 설계 변경인 경우 설계 및 개발 절차서(7.3.9)·위험관리 절차서(QP-71-01) 영향 검토 완료 |

| 구분 | 영향 평가 (인허가 담당자) | 검토 (인허가부서장) | 승인 (품질책임자) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 |  |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |  |